ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛНЬОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

КАФЕДРА «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации лабораторных работ учебной дисциплины профессионального цикла вариативной части ГОС ВПО по направлению подготовки бакалавра

##### 27.03.02 «Управление качеством»,

##### профиль

##### «Управление качеством, стандартизация, метрология, сертификация»

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА СИТ

В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Донецк, 2016 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛНЬОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации практических работ учебной дисциплины профессионального цикла вариативной части ГОС ВПО по направлению подготовки бакалавра

##### 27.03.02 «Управление качеством»,

##### профиль

##### «Управление качеством, стандартизация, метрология, сертификация»

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА СИТ

В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННННОСТИ

Рассмотрено

На заседании кафедры
«Управление качеством»

Протокол № 2 от «14» 09» 2016г.

Утверждено на заседании

Научно-издательского

Совета ДонНТУ

Протокол № ___ от «___» «_______________» 20__г.

Донецк 2016 г.

УДК 621.317.7

Методические рекомендации по организации практических работ учебной дисциплины профессионального цикла вариативной части ГОС ВПО по направлению подготовки бакалавра  27.03.02 «Управление качеством», профиль «Управление качеством, стандартизация, метрология, сертификация». Сост. Н.И. Цеценова, А.А. Истрати, О.Е. Сокольникова – Донецк: ДонНТУ, 2016 - 82с.

В методических рекомендациях изложены основные материалы, которые могут быть полезны студенту при выполнении практических работ по дисциплине «Метрологическая поверка СИТ в отраслях промышленности».

Составитель:

Н.И. Цеценова, ст. преподаватель

А.А. Истрати, ассистент

О.Е. Сокольникова, инженер

Ответственный за выпуск:

Рецензент:

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения |  | 4 |
| Правила выполнения студентами лабораторных работ в лаборатории | 4 |
| Электроизмерительные приборы | 8 |
| Лабораторная работа №1. Поверка градуировки амперметра по образцовому прибору | 12 |
| Лабораторная работа №2. Поверка градуировки вольтметра по образцовому прибору | 18 |
| Лабораторная работа №3. Измерение сопротивлений по методу одинарного моста и определение его чувствительности | 23 |
| Лабораторная работа №4. Измерение сопротивлений методом амперметра и вольтметра | 29 |
| Лабораторная работа №5. Измерение и реактивной мощности в цепи трехфазного тока при симметричной нагрузке | 34 |
| Лабораторная работа №6. Поверка счетчиков активной энергии | 42 |
| Лабораторная работа №7. Измерение сопротивления изоляции электрических установок | 55 |
| Приложение А. Форма бланка для выполнения лабораторных работ | 67 |
| Приложение Б. Техника безопасности при выполнении лабораторных | 68 |
| работ |  |  |
| Приложение В. Условные буквенные обозначения основных расчетных | 70 |
| величин |  |  |
| Приложение Г. Условные графические обозначения в электрических | 72 |
| схемах |  |  |
| Приложение Д. Указания, относящиеся к поверке амперметров, вольт- | 74 |
| метров и ваттметров |  |  |
| Приложение Е. Допустимые условия работы элементов электрических | 77 |
| цепей |  |  |
| Список рекомендуемой литературы | 79 |

3

Общие сведения

Правила выполнения студентами лабораторных работ

    - лаборатории

  - Для выполнения лабораторных работ студенческая группа делится на бригады.

2 Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, бригада обязана заранее ознакомиться с её содержанием. Следует повторить или изу-чить теоретический материал, относящийся к работе, выяснить цели и задачи, составить проект выбора аппаратуры, дающей необходимую точность измере-ния, и регулирующих устройств, обеспечивающих регулировку тока или напряжения.

  - Студенты должны заблаговременно готовиться к предстоящему занятию

- лаборатории.

  - Схема установки и таблицы наблюдений заносятся заблаговременно в специальный бланк для выполнения лабораторной работы (см. приложение А).

  - Студенты, явившиеся на занятия, опрашиваются преподавателем для вы-явления степени подготовленности их к выполнению лабораторных работ и разъяснения неясных для них мест.

  - Студенты, не подготовившиеся к  работе, в лабораторию не допускаются.

  - Все студенты, приступающие к работе в лаборатории, обязаны ознако-миться с правилами по технике безопасности (см. приложение Б) и строго вы-полнять их.

  - Вся экспериментальная часть работ выполняется студентами в полном соответствии с приведенными описаниями непосредственно под руководством преподавателя при соблюдении правил по технике безопасности.

  - Перед началом проведения опытов студенты на рабочем месте знакомятся с экспериментальной установкой, приборами, аппаратами, машинами и т.п. и записывают их технические данные в протокол испытания, а затем начинают сборку схемы.

10 Приступая к опыту, надо расположить на стенде измерительную аппара-туру и регулирующие устройства так, чтобы схема была наиболее простой и наглядной, с удобной регулировкой тока, напряжения и чтобы по возможности было исключено влияние магнитных и электрических полей на приборы.

4

- В сборке схемы принимают участие все члены бригады, а преподаватель следит и дает необходимые указания студентам при выполнении ими этого весьма важного этапа работы в лаборатории.

- При сборке схемы вначале нужно соединить последовательные цепи, начиная на одном зажиме источника тока и заканчивая на другом, а затем - па-раллельные цепи. Когда схема собрана, необходимо убедиться в плотности всех зажимов и правильности установки движков реостатов и других регулирующих устройств, проверить нулевые положения стрелок на шкалах приборов и лишь после разрешения руководителя включать ток в схему.

- Студент, включающий ток в схему, должен предупредить об этом осталь-ных членов бригады и внимательно следить за поведением амперметров и дру-

гих измерительных приборов. Если при включении рубильника показания ам-перметра резко возрастают, что свидетельствует о недопустимо большом токе в цепи, необходимо быстро выключить рубильник и предупредить об этом руко-водителя или лаборанта.

- После включения тока без записи показаний приборов следует произве-сти необходимую регулировку в схеме и, только убедившись в возможности получения нужных режимов работы, приступить к измерениям.

- Во время измерений непосредственно во время выполнения опыта необ-ходимо очень тщательно, с достаточной точностью, определяемой классом прибора, производить отсчеты по приборам и немедленно, без всяких пересче-тов, записывать показания технических приборов в тех единицах, которые обо-значены на шкалах, а в случае применения многопредельных приборов – в де-лениях шкалы, переводя их при обработке результатов опыта в соответствую-щие электрические единицы.

- При испытании сложных электрических установок с большим количе-ством измерительной аппаратуры нужно делать одновременный отсчет по всем приборам по команде одного из членов бригады, подающего сигнал.

- При медленно изменяющихся процессах в электрических цепях, длитель-ность которых менее 1,5-2 мин, отсчеты по приборам также производятся по команде через каждые 5-10 с.

- В случае каких-либо переключений в схеме последняя должна быть еще раз проверена преподавателем.

5

  - Студентам запрещается разрезать проводники, вскрывать приборы и пе-реносить их и другие предметы с одного стенда на другой без разрешения ру-ководителя или лаборанта.

  - В случае порчи прибора или регулирующего устройства студенты обяза-ны немедленно сообщить об этом руководителю или лаборанту.

  - По окончании опыта производятся подсчеты, от руки строятся кривые, затем опытные данные и результаты вычислений показываются руководителю. После подписи черновых подсчетов нужно разобрать схему и привести в поря-док рабочее место.

  - Если результаты наблюдений будут признаны неудовлетворительными, то опыт необходимо повторить.

  - На основе черновых записей к следующему занятию оформляется отчет о работе по соответствующей форме (см. приложение А). Отчет выполняется чернилами с применением чертежных инструментов, аккуратно. Небрежно вы-полненные отчеты руководитель возвращает без проверки, такие работы под-лежат переделке.

  - Отчет должен быть составлен настолько ясно, чтобы каждый знакомя-щийся с ним четко представлял себе цель поставленной работы, тип экспери-ментальной установки, методику измерения отдельных величин, порядок про-ведения работы, расчет отдельных электрических величин, окончательные ре-зультаты испытаний, сгруппированные в таблицы и отображенные графиками,

- также мог оценить выводы, сделанные на основе полученных эксперимен-тальных данных.

  - При составлении отчета студенты должны применять в формулах и элек-трических схемах условные технические обозначения, рекомендуемые ГОСТ (см. приложения В и Г).

  - Электрические схемы, векторные диаграммы и графические зависимости следует вычерчивать карандашом, применяя чертежные принадлежности: ли-нейку, угольник, лекало и циркуль.

  - При построении экспериментальных кривых студенты должны на коор-динатных осях, отмеченных буквами, условно обозначающими откладываемые

величины с указанием их    размерности, нанести деления,  проставить около

| них числовые | значения откладываемых величин в выбранном масштабе (в |
| --- | --- |
| 1 см – 110n , | 2 10n , 510n единиц, где n – целое положительное или отрица- |

6

тельное число), нанести экспериментально полученные точки в виде неболь-ших кружков и провести плавную линию, которая проходила бы возможно ближе к точкам, полученным из опыта (рис. 1).

| R, Oм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | I, A |  |
|  | Рисунок 1 – Построение кривой по опытным точкам |  |  |

  - В тех случаях, когда экспериментальная зависимость не выражает опре-деленного закона изменения исследуемых величин, например кривые поправок

- показаниям электроизмерительных приборов, то экспериментально найден-ные точки следует соединить между собой отрезками прямой линии.

  - При нанесении на график нескольких кривых опытные и расчетные точ-ки, относящиеся к разным кривым, как и сами кривые, обозначаются различно.

  - Особое внимание студенты должны уделить составлению заключения по выполненной работе, где в полном соответствии с поставленными перед ними вопросами они должны сопоставить результаты экспериментальных исследова-ний с известными им соотношениями из курса ”Основы метрологии и электри-ческие измерения”, указав причины наблюдаемых отклонений.

  - При испытаниях различных электроустановок студентам необходимо сделать выводы о наиболее экономичных режимах их работы и дать рекомен-дации по целесообразному условию эксплуатации отдельных элементов элек-трооборудования.

  - Полностью законченный и оформленный отчет представляется препода-вателю к следующему лабораторному занятию, без чего студент не допускает-ся к выполнению очередного задания.

  - При сдаче отчета преподаватель опрашивает студента в объеме материала законченной работы, после чего работа засчитывается.

7

- Студенты, выполнившие все предусмотренные графиком лабораторные работы и сдавшие своевременно отчеты по ним, получают зачет по курсу ”Ос-новы метрологии и электрические измерения”.

- Пропущенные работы выполняются в дополнительное время.

- Запрещается находиться в лаборатории у других стендов, производить какие-либо переключения на щитах, включать цепи питания.

- В лаборатории запрещается находиться в верхней одежде, громко разго-варивать.

Электроизмерительные приборы

Для проведения различных измерений в электрических цепях применяет-ся специальная измерительная аппаратура.

Электроизмерительные приборы подразделяются на приборы непосред-ственной оценки, показывающие численное значение измеряемой ими величи-ны, и приборы сравнения, при помощи которых измеряемая величина сравни-вается с соответствующей ей известной величиной, являющейся образцовой мерой.

Приборы сравнения обладают большей точностью и чувствительностью, чем приборы непосредственной оценки, хотя последними выполнять процесс измерения можно проще и гораздо быстрее.

Важнейшей характеристикой любого электроизмерительного прибора яв-ляется его точность.

В зависимости от точности электроизмерительные приборы делятся на классы: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0, а вспомогательные части к ним –

0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0.

Число, характеризующее класс прибора, представляет собой величину наибольшей допустимой основной погрешности его в рабочей части шкалы, выраженной для приборов с односторонней шкалой в процентах от верхнего предела измерений прибора, для приборов с двухсторонней шкалой – в процен-тах от суммы пределов измерения и для приборов с, безнулевой шкалой – в процентах от разности конечного и начального значений рабочей части шкалы.

Под рабочей частью шкалы приборов с равномерной шкалой понимается вся шкала, а приборов с неравномерной шкалой – часть ее (20-100% от верхне-го предела шкалы), обозначенная на ней условными знаками.

8

Приборы классов 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 снабжаются таблицами поправок к их показаниям, причем ни одна из них не должна превышать значения допустимой погрешности.

Приборы этих классов называются лабораторными, а приборы классов 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 принято называть техническими.

По условиям эксплуатации приборы и вспомогательные части к ним раз-деляются на группы: А – для работы в закрытых сухих отапливаемых помеще-ниях; Б – для работы в закрытых неотапливаемых помещениях; В - для работы в полевых или морских условиях; Т – для работы в условиях сухого и влажного тропического климата.

По степени защищенности от внешних магнитных и электрических влия-ний приборы и вспомогательные части к ним разделяются на категории I и II, характеризуемые требованиями ГОСТ, ограничивающими величину погрешно-стей приборов.

По условиям механической прочности приборы и вспомогательные части к ним разделяются на: обыкновенные, обыкновенные с повышенной прочно-стью (ОП); устойчивые к механическим воздействиям – тряскопрочные (ТП), вибропрочные (ВП), нечувствительные к тряске (ТН), нечувствительные к виб-рации (ВН), ударопрочные (УП).

Любой электроизмерительный прибор должен соответствовать роду тока, быть выбранным на необходимые пределы измерения, находиться в определен-ном положении по отношению к горизонтальной поверхности, и установлен в месте, где отсутствуют внешние причины, искажающие результат измерения.

Приборы, служащие для измерения тока, включаются в цепь последова-тельно, а приборы, измеряющие напряжение, – параллельно. Что касается более сложных приборов, измеряющих мощность, энергию, коэффициент мощности и другие электрические величины, то они включаются по специальным схемам, которые прилагаются к самим приборам.

В соответствии с ГОСТ на шкале электроизмерительного прибора при-водятся: обозначение единицы измеряемой величины и класса точности, номер стандарта, условное обозначение рода тока и числа фаз, системы прибора, группы его по условиям эксплуатации, а также категории его защищенности от влияния внешних магнитных и электрических полей.

Помимо этого указывается: рабочее положение прибора, условное обо-значение величины испытательного напряжения, номинальная частота и об-

9

ласть частот, товарный знак завода-поставщика, заводское обозначение прибо-ра, год выпуска, заводской номер прибора, а в отдельных случаях - и ряд дру-гих величин, таких как номинальная температура, номинальный ток, номиналь-ное напряжение и т.п.

- некоторых случаях часть обозначений на шкале может отсутствовать и находиться на корпусе и у зажимов прибора.

- электроизмерительных лабораториях находят применение приборы магнитоэлектрические с подвижной рамкой и с подвижным магнитом, электро-магнитные и электромагнитные поляризованные, электродинамические и фер-родинамические, индукционные и магнитоиндукционные, электростатические, вибрационные, тепловые и биметаллические.

Для обозначения характеристик приборов на их шкалах в соответствии с требованиями ГОСТ наносятся специальные условные обозначения. Некоторые из этих обозначений приведены в таблице 1.

Таблица 1 Условные знаки на шкалах электроизмерительных приборов

| № п/п | Изображение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
|  | знака |  |
|  | Магнитоэлектрический прибор с подвижной рамкой |
|  | Магнитоэлектрический логометр с подвижными |
|  | рамками |  |
| 3 | Электродинамический прибор |  |
| 4 | Электродинамический логометр |  |

Ферродинамический прибор

Ферродинамический логометр

Индукционный прибор

10

| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Изображение | Пояснение |  |
|  |  | знака |  |  |  |
|  |  | Электромагнитный прибор |  |  |  |
|  |  | Электромагнитный логометр |  |  |  |
|  |  | Электростатический прибор |  |  |  |
| 12 |  | Вибрационный прибор |  |  |  |
|  |  | Тепловой прибор |  |  |  |
| Класс точности при нормировании погрешности в |  |  |
| 1,514 |  |  |  |  |  |
| процентах от диапазона измерений, например 1,5 |  |  |
| 1,5 | Класс точности при нормировании погрешности в |  |
| 15 |  | процентах от длины шкалы, например 1,5 |  |
| 16 |  | Горизонтальное положение шкалы |  |  |
| 17 |  | Вертикальное положение шкалы |  |  |  |
| 18 | 600 | Наклонное положение шкалы под определенным |  |
|  |  | углом к горизонту, например 60 | 0 |  |
| 2 |  | Измерительная цепь изолирована от корпуса и |  |
|  |  | испытана напряжением, например 2 кВ |  |  |
| 0 |  | Прибор испытанию прочности не подлежит |  |
|  |  | Осторожно! Прочность изоляции измерительной цепи |  |
|  |  | по отношению к корпусу не соответствует нормам |  |
|  |  | (знак выполняется красного цвета) |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | Изображение | Пояснение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | знака |  |  |
| 22 | Внимание | Смотри дополнительные указания в |  |
|  | паспорте | инструкцию по эксплуатации |  |
| ! |  |  |  |
| - |  | Отрицательный зажим |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  | Положительный зажим |  |
| + |  |  |  |
| 25 |  | Зажим переменного тока |  |
| ~ |  |  |  |
| 26 |  | Генераторный зажим (для ваттметров, варметров и |  |
| * |  | фазометров) |  |

Лабораторная работа №1

Поверка градуировки амперметра по образцовому прибору

Цель работы:

- Поверить градуировку шкалы амперметра методом сличения с показа-ниями образцового прибора.

- Определить абсолютные погрешности и поправки к показаниям пове-ряемого прибора.

- Найти наибольшую приведенную погрешность поверяемого прибора.

- Измерить сопротивление обмотки амперметра и вычислить мощность, потребляемую им при полном отклонении стрелки.

Основные теоретические положения

Технические амперметры классов 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 нуждаются в периоди-ческой поверке (приложение Д), т.е. в сравнении их показаний с показаниями более точных приборов, принимаемых за образцовые.

12

| При поверке обычно определяются: абсолютные погрешности, поправки |  |
| --- | --- |
| к показаниям прибора, приведенная погрешность и собственное потребление |  |
| мощности прибором при полном отклонении стрелки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абсолютные погрешности |  | I |  | амперметра определяются разностью меж- |  |
| ду величинами | I , указываемыми поверяемым прибором, | и действительными |  |
| значениями I0 | измеряемых им величин, | найденными по показаниям образцо- |  |
| вого амперметра, т.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I  I  I | 0 | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |
| Поправки | I | 0 | к показаниям амперметра находятся как разность между |  |
| действительными значениями I | 0 | измеряемой величины и показаниями I пове- |  |
| ряемого прибора, т.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | 0 |  |  I | 0 |  I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |
| и зависят от положения стрелки поверяемого прибора, т.е. | I | 0 |  f ( I ) . |  |
| Абсолютные погрешности |  | I | и поправки I0 |  | к показаниям амперметра |  |
| могут иметь как положительные, так и отрицательные значения (рис.2). |  |
| I, I0 , a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I0 |  |
| +0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | I, a |  |
| -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |
| -0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок 2 - Кривые абсолютных погрешностей |  | I амперметра и |  |
|  |  |  |  | поправок |  | I0 |  | к его показаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольшая приведенная погрешность |  | прив |  | амперметра выражается в |  |
| процентах от верхнего предела I н его показания с учетом поправки к нему, т.е. |  |
| как |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( I )max |  100 % . |  |  |  |  | (3) |  |
|  |  |  |  |  |  | прив |  |  | Iн |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Величина



прив

, подсчитанная по формуле (3) для амперметров, пригод-

ных к эксплуатации, не должна превышать значений, установленных для дан-ного класса поверяемого прибора.

Если это не соблюдается, то прибор должен быть отремонтирован и вновь поверен, а в случае необходимости переградуирован и даже переведен в более низкий класс.

Техника поверки амперметров по образцовым стрелочным приборам за-ключается в непосредственном сравнении показаний поверяемых приборов с отсчетами по аналогичным приборам более высокого класса, принимаемых в качестве образцовых.

При поверке амперметров классов 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 класс образцовых при-боров должен быть соответственно не ниже 0,2; 0,5; 1,0; 1,5, причем верхний предел их измерения может отличаться от верхнего предела измерения поверя-емого прибора не более чем на 25%.

Как правило, амперметры методом сличения поверяются на переменном токе, за исключением приборов постоянного тока и приборов постоянного и переменного тока при отсутствии образцовых приборов переменного тока.

При поверке приборов в цепях постоянного тока в качестве образцовых приборов используют приборы магнитоэлектрической, а в цепях переменного тока – электродинамической системы.

При поверке амперметров необходимо ток плавно увеличивать так, чтобы стрелка поверяемого прибора в момент отсчетов поочередно находилась на всех оцифрованных делениях шкалы до деления, отвечающего номинальному току прибора, а затем уменьшать ток до нуля и устанавливать стрелку на те же деления шкалы.

Действительное значение тока, отвечающее различным положениям стрелки поверяемого амперметра, определяется по показаниям образцового прибора:

где

C

| I | 0 |  C ( |  | ) , | (4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

- цена деления шкалы образцового амперметра, А/дел;

  - - показания амперметра, дел.;

-  -  поправка для данной отметки шкалы согласно свидетельству на об-

разцовый амперметр, выраженная в делениях шкалы (в тех случаях, когда шка-

14

лы не совпадают с числовыми отметками, поправка находится путем интерпо-ляции).

Амперметры классов 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 перед поверкой прогреваются но-минальным током, после чего ток выключается, а стрелки амперметров уста-навливаются регулировочными винтами на нулевое деление шкалы.

Амперметры электромагнитной системы могут не подвергаться предва-рительному нагреву.

Сопротивление обмотки поверяемого амперметра и мощность, потребля-емая прибором при полном отклонении стрелки, находятся из соотношений:

|  |  |  | U | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r |  |  |  |  |  |
|  | A |  | I |  |  |
|  |  |  |  | н |  |

и

(5)

|  |  |  |  | P | U | A | I | н | , | (6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| где | r | A | - сопротивление обмотки амперметра, Ом; |  |  |
| U A - падение напряжения на амперметре при полном отклонении стрел- |  |
| ки, В; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | н | - | наибольший ток, измеренный поверяемым амперметром с учетом |  |

поправки

| Р | A |  |
| --- | --- | --- |

- его показанию при полном отклонении стрелки, А;

  - мощность, потребляемая амперметром при полном отклонении его

стрелки, Вт.

Проведение эксперимента и обработка результатов

- Ознакомиться с приборами и прочим оборудованием эксперименталь-ной установки и записать в протокол испытания их технические характеристи-ки.

- Расшифровать обозначения на шкалах приборов и занести в таблицу 2. Таблица 2

| № | Наимено- | Предел | Цена | Систе- | Класс | Положе- | Вид | Испытатель- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание при- | измере- | деле- | ма при- | точнос- | ние | тока | ная изоляция |
|  | бора | ния | ния | бора | ти | прибора |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

3  Собрать схему (рис.3)   поверки градуировки амперметра, поставить

| ползунки регулировочных реостатов | r |  | и | r |  | в положения, отвечающие их |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p |  |  | p |  |  |

наибольшему сопротивлению, и после проверки схемы руководителем вклю-чить двухполюсный рубильник Р.

mV

| + |  | а | А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р |  | б |  |
|  |  |  | А0 |  |
| - |  |  |  |  |

| rр | rр/ |
| --- | --- |

Рисунок 3 – Схема поверки градуировки амперметра

- Медленно передвигая ползунки регулировочных реостатов, добиться полного отклонения стрелки поверяемого амперметра А, а затем в течение 3 мин. прогревать приборы током.

- После прогрева выключить установку, регулировочными винтами установить стрелки обоих приборов на нулевые деления шкал и приступить к по-верке технического амперметра на всех оцифрованных делениях шкалы при

непрерывном увеличении тока до номинального и последующем уменьшении до нуля.

- Рассчитать для всех произведенных опытов абсолютные погрешности

I  и поправки   I0 к показаниям технического амперметра и результаты расче-

| тов объединить с данными наблюдений в таблице 3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Определить наибольшую приведенную погрешность |  | прив | прибора, |  |

вычисления занести в таблицу 3 и дать заключение о возможности его даль-нейшей эксплуатации.

8  Построить  в одной координатной системе зависимости  I0  f ( I )  и

| I | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

f ( I

)

, найти по

ним  истинное значение номинального тока поверяемого

технического амперметра при полном отклонении его стрелки. Подсоединить вольтметр к зажимам а и б (см. рис. 3), установить в цепи ток полного отклоне-

16

ния стрелки поверяемого амперметра и, когда она установится на конечном де-лении шкалы, записать показания приборов в таблицу 4.

Таблица 3

|  | № |  | Данные наблюдений |  |  |  |  |  | Результаты вычислений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показания амперметров |  |  |  |  |  |  | I , | I0, | γприв |  |  |
|  |  | технического |  |  | образцового |  |  |  | А | А | % |  |  |
|  |  | I, А |  |  |  | I0, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 Вычислить величину сопротивления | r | A | обмотки поверяемого ампер- |  |
| метра, а также собственное потребление им мощности P | при полном отклоне- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |
| нии стрелки. Результаты записать в таблицу 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I, |  | mV, |  | r | A | , |  |  | P | , |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А |  | мВ |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ом |  |  | Вт |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Каких классов изготовляются амперметры?

- Как связаны между собой абсолютные погрешности и поправки к по-казаниям поверяемого прибора?

- Какая допускается наибольшая приведенная погрешность для ампер-метра определенного класса?

- Из каких соображений определяется необходимый класс образцового прибора?

- Для чего амперметры изготовляются с небольшим собственным со-противлением?

17

- Как изменяется мощность, потребляемая амперметром при различном отклонении стрелки?

- Как влияет изменение окружающей температуры на амперметры маг-нитоэлектрической системы?

- Как влияет изменение окружающей температуры на амперметры элек-тромагнитной системы?

- Как влияет изменение окружающей температуры на амперметры элек-тродинамической системы?

- Как ведут себя приборы магнитоэлектрической системы в цепях пере-менного тока?

Лабораторная работа №2

Поверка градуировки вольтметра по образцовому прибору

Цель работы:

- Поверить градуировку шкалы вольтметра методом сличения с показа-ниями образцового прибора.

- Определить абсолютные погрешности и поправки к показаниям пове-ряемого прибора.

- Найти наибольшую приведенную погрешность поверяемого прибора.

- Измерить сопротивление обмотки вольтметра и вычислить мощность, потребляемую им при полном отклонении стрелки.

Основные теоретические положения

Технические вольтметры классов 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 должны периодически поверяться (см. приложение Д), т.е. их показания должны сравниваться с пока-заниями более точных приборов, считаемых образцовыми.

При поверке обычно определяются: абсолютные погрешности, поправки к показаниям прибора, приведенная погрешность и собственное потребление мощности прибором при полном отклонении стрелки.

Абсолютные погрешности U вольтметра определяются разностью меж-ду величинами U , указываемыми поверяемым прибором, и действительными

18

| значениями U | 0 | измеряемых им величин, найденных по показаниям образцово- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| го вольтметра, т.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U  U U | 0 | . |  |  |  |  | (7) |  |
| Поправки U0 | к показаниям вольтметра находятся как разность между |  |
| действительными значениями U0 | измеряемой величины и показаниями U по- |  |
| веряемого прибора, т.е. как |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U | 0 |  U | 0 | U |  |  |  |  | (8) |  |
| и зависят от положения стрелки поверяемого прибора, т.е. U | 0 |  f (U ) . |  |
| Абсолютные погрешности U | и поправки U | 0 | к показаниям вольтметра |  |
| могут иметь как положительные, так и отрицательные значения (рис.4). |  |
|  |  | U, | U0 , a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U |  |
| 0 |  |  |  | 50 | 100 |  |  | 150 |  | 200 |  | 250 |  | U, В |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U0 |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок 4 - Кривые абсолютных погрешностей | U вольтметра |  |
|  |  |  |  | и поправок | U0 | к его показаниям |  |  |  |  |  |  |

Наибольшая приведенная погрешность

|  | прив |  |
| --- | --- | --- |

вольтметра выражается в

процентах от верхнего предела

т.е.

| U | Н |  |
| --- | --- | --- |

его показания с учетом поправки к нему,

Величина

|  |  |  | прив |  | (U )макс | 100 % . | (9) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UН |  |  |  |
|  | прив | , подсчитанная по формуле (9) для вольтметров, пригод- |  |

ных к эксплуатации, не должна превышать значений, установленных для дан-ного класса поверяемого прибора. Если это не соблюдается, то прибор должен быть отремонтирован и вновь поверен, а в случае необходимости переградуи-рован и даже переведен в более низкий класс.

19

Техника поверки вольтметров по образцовым стрелочным приборам за-ключается в непосредственном сравнении показаний поверяемых приборов с отсчетами по аналогичным приборам более высокого класса, принимаемым в качестве образцовых. При поверке вольтметров классов 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 класс образцовых приборов должен быть соответственно не ниже 0,2; 0,5; 1,0; 1,5, причем верхний предел их измерения может отличаться от верхнего предела измерения поверяемого прибора не более чем на 25%.

Как правило, вольтметры методом сличения поверяются на переменном токе, за исключением приборов постоянного тока и приборов постоянного и переменного тока при отсутствии образцовых приборов переменного тока.

При поверке на постоянном токе в качестве образцовых приборов ис-пользуют приборы магнитоэлектрической, а в цепях переменного тока – элек-тродинамической системы.

При поверке вольтметров необходимо ток плавно увеличивать так, чтобы стрелка поверяемого прибора в момент отсчетов поочередно находилась на всех оцифрованных делениях шкалы до деления, отвечающего номинальному току прибора, а затем уменьшать ток до нуля и устанавливать стрелку на те же деления шкалы.

Действительное значение напряжения, отвечающее различным положе-ниям стрелки поверяемого вольтметра, определяются по показаниям образцо-вого прибора как

где

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | в |  |

|  |  | U | 0 |  C | ( | в | ) , | (10) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в |  |  |  |  |  |
| C | в | - цена деления шкалы образцового вольтметра, В/дел.; |  |  |

- показания вольтметра, дел.;

- поправка для данной отметки шкалы согласно свидетельству на об-

разцовый вольтметр, выраженная в делениях шкалы (в тех случаях, когда шка-лы не совпадают с числовыми отметками, поправка находится путем интерпо-ляции).

Вольтметры классов 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 перед поверкой прогреваются номи-нальным током, после чего ток выключается, а стрелки вольтметров устанавли-ваются регулировочными винтами на нулевое деление шкалы.

Сопротивление обмотки поверяемого вольтметра и мощность, потребля-емая прибором при полном отклонении стрелки, находятся из соотношений:

20

|  |  | U | в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r |  |  |  |  |  |
| в |  | I | в |  |

и

(11)

| P U | I | в | , | (12) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | в |  |  |  |  |

где rв - сопротивление обмотки вольтметра, Ом;

U в - наибольшее напряжение, измеренное поверяемым вольтметром, с

учетом поправки к его показанию при полном отклонении стрелки, В;

| I | в | - ток, потребляемый обмоткой вольтметра при полном отклонении |  |
| --- | --- | --- | --- |
| стрелки, А; |  |
| P | - мощность, потребляемая обмоткой вольтметра при полном отклоне- |  |
|  | в |  |  |

нии его стрелки, Вт.

Проведение эксперимента и обработка результатов

- Ознакомиться с приборами и прочим оборудованием эксперименталь-ной установки и записать в протокол испытания их технические характеристи-ки.

- Собрать схему поверки градуировки вольтметра (рис. 5). Поставить ползунок делителя напряжения Д в положение, отвечающее наименьшему значению напряжения U, подводимого к вольтметрам, и после проверки схе-мы руководителем включить двухполюсный рубильник Р.

- Медленно  передвигая  ползунок  делителя  напряжения  Д,  добиться

| полного отклонения стрелки поверяемого | вольтметра V, а затем в течение |  |
| --- | --- | --- |
| 3 мин. при этом режиме прогревать приборы током. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | mA |  |  |  |
| + |  |  |  |  |  |  | a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б |  |
| Р |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V0 | V |  |
|  | Д |  |  |  |  |  |

-

Рисунок 5 – Схема поверки градуировки вольтметра

21

4 После прогрева выключить установку, регулировочными винтами установить обе стрелки приборов на нулевые деления шкал и приступить к по-верке вольтметра.

- При поверке постепенно повышать напряжение от нуля до значения, соответствующего полному отклонению стрелки поверяемого прибора, а затем понижать его до нуля.

- Рассчитать для всех произведенных опытов абсолютные погрешности

U  и поправки   U0  к показаниям технического амперметра и результаты рас-

четов объединить с данными наблюдениями в таблицу 5.

7  Определить наибольшую приведенную погрешность  прив прибора, вы-

числения занести в таблицу 5 и дать заключение о возможности его дальней-шей эксплуатации.

|  | 8 | Построить в одной координатной системе зависимости U0  f (U ) и |
| --- | --- | --- |
| U0 |  f (U ) , найти по ним истинное значение номинального тока поверяемого |
| технического амперметра при полном отклонении его стрелки. |
|  | 9 | Подсоединить миллиамперметр к зажимам а и б, установить ползун- |

ком делителя Д такое напряжение, при котором стрелка поверяемого вольтмет-ра V устанавливается на конечном делении шкалы, записать показания прибо-ров в таблицу 6.

Таблица 5

| № | Данные наблюдений | Результаты вычислений |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опыта |  |  |  |  |  |  |
|  | Показания амперметров | U , | U0, | γприв |  |
|  | технического | образцового | В | В | % |  |
|  | U, В | U0, В |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |

10 Вычислить величину сопротивления rв обмотки поверяемого вольт-метра, а также собственное потребление им мощности Pв при полном отклоне-нии стрелки. Результаты записать в таблицу 6.

Таблица 6

22

U,	mА,

- мА

| r | В | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ом

P В

Вт

,

Контрольные вопросы

- Классификация классов точности.

- Обработка и представление результатов прямых и косвенных измере-ний.

- Обработка и представление результатов  многократных измерений.

- Определение зависимости между величинами.

- Основы теории электромеханических измерительных приборов (назначение, схема, принцип действия, математическая модель).

- Магнитоэлектрические измерительные приборы (назначение, схема, принцип действия, математическая модель, особенности).

- Электромагнитные измерительные приборы (назначение, схема, принцип действия, математическая модель, особенности).

- Электродинамические измерительные приборы (назначение, схема, принцип действия, математическая модель, особенности).

- Индукционные измерительные приборы (назначение, схема, принцип

действия, математическая модель, особенности).

10	Электростатические измерительные приборы (назначение, схема, принцип действия, математическая модель, особенности).

Лабораторная работа №3

Измерение сопротивлений по методу одинарного моста и определение его чувствительности

Цель работы:

- Изучить метод измерения сопротивлений мостовой схемой.

- Ознакомиться с основными характеристиками моста постоянного тока

прибора.

- Измерить сопротивление обмоток вольтметров различных систем оди-нарным мостом.

- Исследовать симметричную схему неуравновешенного моста.

23

Основные теоретические положения

Для измерения сопротивлений от 1 до 1000000 Ом, находящихся вне ра-бочих цепей, может быть применена одинарная мостовая схема (рис. 6), кото-рая для сопротивлений средней величины дает достаточно малую погрешность измерения порядка 0,05-0,1% их истинного значения.

В состав схемы входят три известных сопротивления: R2, R3, R4 и одно неизвестное - RX = R1, измеряемое сопротивление, которое называется плечами моста.

На зажимы одной из диагоналей, например АВ, подается напряжение U от аккумуляторной батареи Ак (приложение Е), а в другую измерительную диагональ СD включается гальванометр G с нулем посредине шкалы.

Если ток через гальванометр

| I | Г |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | R R |  R R |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  U | R |  | (R |  R )(R |  R | 1 4 |  | 2 3 |  |  | (R  R | ) |  |
|  |  | Г |  |  |  | )  R R | (R |  R )  R R |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |  |  |

,

(13)

отличен от нуля, то при заданных значениях U, R1, R2, R3, R4 величина его яв-ляется функцией измеряемого сопротивления RX =R1 ,т.е. IГ = f(RX).

Мосты, в которых о значении измеряемого сопротивления RX судят по по-казанию стрелки гальванометра, включенного в диагональ СD, называются не-уравновешенными.

Если в мостовой схеме одно из плеч, например R2, сделать регулируемым, то можно добиться того, что

R1R4  R2R3



0

,

(14)

а следовательно, и ток IГ в диагональной ветви с гальванометром также был бы равен нулю.

Такое состояние моста называется равновесным, а сам мост – уравнове-шенным.

Из соотношения (14) можно найти  величину сопротивления:

| R | X |  R  | R2R3 | . | (15) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | R4 |  |  |

Сопротивление R2 называется плечом сравнения, а сопротивления R4 и R3

– плечами отношения.

  - частном случае, если плечи отношения R4=R3, то неизвестное сопро-тивление RX =R1 равно плечу сравнения R2,т.е. RX =R2.

24

Рисунок 6 – Измерительная одинарная мостовая схема

Aк

Мостовая схема считается симметричной, если R1 =R2   и R3 =R4   либо при

R1 =R3 и R2 =R4.

Процесс уравновешивания моста при измерении сопротивления достига-ется не только изменением величины R2, но также и изменением отношения R3 /R4, что может быть выполнено не только ручным способом, но и при помо-щи специальных уравновешивающих механизмов, действующих автоматиче-ски.

Одной из важных характеристик мостовой схемы является ее чувстви-тельность SмI к току IГ, которая характеризует изменение угла отклонения стрелки гальванометра, пропорционального току IГ, например при изменении одного из сопротивлений плеч моста (рис.7).

Чувствительность уравновешенного моста к току измерительной диаго-нали в нулевой точке шкалы гальванометра находится:

| S | мI |  |
| --- | --- | --- |

|  I | Г |  |  |  |  |  | MN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  tg |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  | ON |  |
|  | R |  | R | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

,

(16)

где α0-угол, образованный касательной, проведенной к кривой IГ =f(ΔR1) через начало координат 0 (рис. 7).

|  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R1 |  | R2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I2 |  | IГ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |
| А |  | G RГ |  |  | В |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | R3 | R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I |  |  |  | α0 |  |  |  |  |
|  |  | D |  |  |  |  |  |  |  | Δr1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | N |  |  |
|  |  |  |  | U- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 7 – Зависимость тока в измерительной диагонали при разбалансировке моста

Наибольшая чувствительность моста при изменении сопротивления одно-го из его плеч характеризуется наибольшим отклонением стрелки гальваномет-ра и зависит не только от величины сопротивлений R1, R2, R3, R4, но и от чув-

25

ствительности самого гальванометра, и от величины напряжения источника электрической энергии.

Чувствительность гальванометра должна быть согласована с чувстви-тельностью мостовой схемы, ибо при недостаточной чувствительности измери-тельного прибора не может быть использована полностью чувствительность схемы, а слишком большая чувствительность гальванометра затрудняет уста-новление процесса по уравновешиванию моста.

Для уменьшения влияния сопротивления контактов и соединительных проводов используют схему одинарного моста с четырьмя зажимами под-ключения исследуемого объекта (рис 8). В этом случае при измерении сопро-тивлений, больших 10 Ом, точку А резистора RX соединяют с зажимом 2, а точ-ку B - с зажимом 3; зажимы 1 и 2, а также зажимы 3 и 4 соединяют между собой перемычками, т.е. в этом случае осуществляется обычное двухзажимное вклю-чение объекта RX. При измерении сопротивлений, меньших 10 Ом, осуществ-ляют черырехзажимное включение. Для этого перемычки между зажимами 1 и 2, а также между 3 и 4 снимают, a точку A резистора RX соединяют с зажимами 1 и 2 , точку В – с зажимами 3 и 4.

| RХ | B r4 | r3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 3 |  | R2 |

r1 2 1 r2

R3	R4

+ U -

Рисунок 8 – Схема одинарного моста для двух- и четырехзажим-ного подключения объекта

В этом случае влияние сопротивлений проводов и контактов (r1-r4) прак-тически исключается, если R2>r4, R3>r2.

26

Действительно, провода и контакты, имеющие сопротивления r1 и r3, включены в диагонали моста и поэтому не влияют на условие его равновесия. Влияние r2 и r4 исключается по условию.

При измерении весьма малых сопротивлений одинарным мостом могут возникать значительные погрешности из-за низкой чувствительности моста и невозможности ее увеличения в результате ограничений, накладываемых допу-стимой мощностью рассеивания в плечах моста. Этого недостатка лишены двойные мосты.

Проведение эксперимента и обработка результатов

1 Измерение сопротивлений одинарным мостом

- Собрать схему одинарного моста (см. рис. 6) для измерения сопротив-ления данного резистора.

- Уравновесить мост, регулируя сопротивления R3 и R4.

- Измерить неизвестное сопротивление и данные измерений занести в таблицу 7.

- Изменяя сопротивление R2, повторить пункты 2 и 3.

- Результаты измерений, полученные при равновесии моста, занести в таблицу 7.

Таблица 7

| № опыта |  | Измерено |  | Вычислено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | RX, Ом | RXср, Ом | γ, % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- Исследование симметричной схемы неуравновешенного моста

  - Собрать схему одинарного моста (рис. 6).

  - Уравновесить мост.

3. Изменять величину сопротивления RX ступенями по RX = RX ± і, где і=2, 4, 6, 8, 10 Ом, записывать отсчеты по гальванометру до достижения наибольшего отклонения его стрелки в обе стороны.

4.  Результаты наблюдений записать в таблицу 8.

27

- Построить в одной координатной системе для неуравновешенного мо-ста семейство кривых IГ =f(ΔRX).

- Определить чувствительность SмI мостовой схемы к току IГ измери-тельной диагонали при RX =0 для всех проведенных испытаний.

- Для определения влияния величины напряжения на чувствительность мостовой схемы изменить напряжение источника питания и повторить опыты пунктов 3-6, сведя результаты наблюдений в аналогичную таблицу.

- Для исследования влияния параметров гальванометра на чувствитель-

ность мостовой схемы включить в измерительную диагональ другой гальва-нометр, имеющий большее внутреннее сопротивление, и, не изменяя сопротив-ление плеч моста, повторить опыты пункта 3-6, записав результаты наблюде-

| ний в аналогичную таблицу. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 8 |  |  |  |  |
|  | № | Величина из- |  | Ток в измери- | № | Величина из- | Ток в измери- |
|  | опыта | менения сопро- | тельной диаго- | опыта | менения сопро- | тельной диаго- |
|  |  | тивления RX , |  | нали моста IГ, |  | тивления RX , | нали моста IГ, |
|  |  | Ом |  | мкА |  | Ом | мкА |
|  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 9 |  |  |
|  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |

Контрольные вопросы

- Общие понятия и теория мостов постоянного тока.

- Типы мостов постоянного тока. Двойные мосты.

- Общая теория мостов переменного тока.

- Мосты для измерения емкости и угла потерь.

- Мосты для измерения индуктивности и добротности.

- Мосты с автоматическим уравновешиванием.

- Принцип действия и устройство компенсаторов постоянного тока.

- Компенсаторы с автоматическим уравновешиванием.

- Устройство и принцип действия компенсаторов переменного тока. 10 Аппараты для поверки трансформаторов тока.

28

Лабораторная работа №4

Измерение сопротивлений методом вольтметра и амперметра

Цель работы:

- Изучить схемы для измерения «больших» и «малых» сопротивлений методом вольтметра и амперметра.

- Измерить сопротивление с погрешностью вследствие влияния прово-димости вольтметра.

- Измерить сопротивление с погрешностью вследствие влияния сопро-тивления амперметра.

- Установить величину относительной погрешности измерения сопро-тивления при пользовании приближенной формулой.

Основные теоретические положения

В электрометрии под измерением сопротивления понимают опытное нахождение омического сопротивления rХ при измерении на постоянном токе.

Среди существующих способов измерения величины сопротивлений ме-тод вольтметра и амперметра наиболее прост по применяемой аппаратуре и позволяет в отличие от других методов ставить измеряемое сопротивление в процессе измерения в нормальные рабочие условия.

Этот метод основан на использовании закона Ома для участка цепи, яв-ляющегося измеряемым сопротивлением rХ.

Величина rХ определяется по известному падению напряжения на нем UХ и протекающему току IХ:

| r |  | U | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  |  |  |
| X |  |  | X |  |

.

(18)

На рис. 9, 10 представлены возможные способы измерения величины па-дения напряжения UХ на измеряемом сопротивлении rХ и протекающего по нему тока IХ.

  - схемах на рис.9, 10 регулирование величины напряжения, подводимого

- измеряемому сопротивлению rХ, производится при помощи последовательно включенного с источником электрической энергии реостата rР.

29

Регулирование величины подводимого напряжения необходимо для воз-можности постановки измеряемого сопротивления в условия, близкие к нор-мальным эксплуатационным.

Сравнивая измерительные части приведенных схем, видим, что обе они полностью не могут обеспечить одновременно точное измерение необходимых величин UХ и IХ.

Действительно, в схеме, представленной на рис.9 получается точное из-мерение величины падения напряжения на измеряемом сопротивлении и пре-увеличенное значение тока, так как через амперметр кроме тока IХ протекает

| еще ток IВ, потребляемый обмоткой вольтметра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | rP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IB |  | IX |  |  |  | rP |  |  |  |  |  |  | IX |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UX V |  |  | rX |  |  |  |  |  |  |  |  | U V |  |  |  |  | rX |  |

| Рисунок 9 – Схема измерения сопротив- | Рисунок 10 – Схема измерения сопротив- |
| --- | --- |
| ления с погрешностью вследствие влия- | ления с погрешностью вследствие влия- |
| ния проводимости вольтметра | ния сопротивления амперметра |

Величина измеряемого сопротивления в этом случае равна:

| r |  | U | X  | U | X |  | U | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  | X | I  I | B |  | I  | U | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |

,

(19)

где rВ - сопротивление обмотки вольтметра.

В схеме, представленной на рис.10, амперметр учитывает ток IХ, проте-кающий по измеряемому сопротивлению rХ, а вольтметр показывает сумму па-дений напряжений на измеряемом сопротивлении UХ и амперметре UА.

Следовательно, величина измеряемого сопротивления в этом случае бу-

дет:

| rX  | U | X |  | U U | A |  | U |  | U | A |  | U |  rA , | (20) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I X |  |  | I X |  |  | I X |  |  | I X |  | I X |  |  |  |

где rА - сопротивление обмотки амперметра.

30

Таким образом, если при расчете величины неизвестного сопротивления rХ учитывать сопротивление электроизмерительных приборов: вольтметра rВ и амперметра rА, то могут применяться обе схемы.

Если измеряемое сопротивление настолько мало по сравнению с сопро-тивлением обмотки вольтметра rВ, которое бывает обычно порядка тысяч или десятков тысяч Ом, что в формуле (19) можно пренебречь током, ответвляю-щимся в вольтметр IВ, то его величину r/Х находят:

| r | / |  | U | X | , |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  |
| X |  |  |  |  |

допуская относительную погрешность измерения:

(21)

|  /  | r | / |  r |  | r | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | X |  | X |  |
|  |  |  | r |  | r |  |
|  |  |  | X |  |  | B |  |

|  | r |  |
| --- | --- | --- |
|  | r | X |  |
|  |  |  r |  |
|  | X | B |  |

100%

.

(22)

В тех случаях, когда измеряемое сопротивление по своей величине срав-нимо с сопротивлением обмотки вольтметра rВ и пренебречь током IВ нельзя, следует пользоваться схемой, приведенной на рис.10, и при расчете не учиты-вать малого падения напряжения на амперметре UА.

Величина измеряемого сопротивления

| r | // |  | U |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  |
| X |  |  | X |  |

при относительной погрешности измерения

,

(23)

  - r //  r

-  X X rX

|  |  |  | r |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | // | A |  |
|  | r |  |  r |  |
|  | X | A |  |

|  | r |
| --- | --- |
|  | A |
|  | r |
|  | X |

100%

.

(24)

Таким образом, обе приближенные формулы (21) и (23) дают определен-ную погрешность, величина которой зависит от соотношения между сопротив-лениями rХ, rВ, rА.

При определенном соотношении между этими величинами обе схемы дают одинаковую погрешность, т.е

|  | / |  | // | (25) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

или, подставляя их абсолютные величины, имеем

| rX |  | rA | , | (26) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rX  rB |  | rX |  |  |

что приводит к квадратному уравнению

31

| r | 2 |  r r |  r r |  0 | , |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | A X | B A |  |  |  |

приближенным значением которого будет:

r rBrA .

(27)

(28)

Очевидно, что для сопротивления rХ, величина которого связана с сопро-тивлениями вольтметра rВ и амперметра rА соотношением (28), выбор схемы включения электроизмерительных приборов безразличен и произволен.

Для сопротивлений, величина которых

r rBrA

,

(29)

следует предпочесть схему изображенную на рис.9, ибо она даст наименьшую погрешность измерения, а когда измеряемое сопротивление

| r  | r r | A | , | (30) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B |  |  |  |  |

то меньшая погрешность измерения обеспечивается схемой, представленной на рис.10.

Поэтому в практике первая схема называется схемой для измерения «ма-лых» сопротивлений, а остальные – схемами для измерения «больших» сопро-тивлений.

Применив соответствующую схему и выбрав надлежащую аппаратуру магнитоэлектрической системы, характерную малым собственным потреблени-ем энергии, получают результаты измерений, подсчитанные по формулам (21) и (23) с достаточной технической точностью.

Следует иметь в виду, что при измерении сопротивлений методом вольт-метра и амперметра электроизмерительные приборы следует выбирать с такими пределами измерений, чтобы показания их были близкими к номинальным зна-чениям, так как при этом относительные погрешности отсчетов показаний бу-дут наименьшими.

Проведение эксперимента и обработка результатов

1 Измерение сопротивлений с погрешностью вследствие влияния проводимости вольтметра

1  Собрать  схему   для  измерения  сопротивления  данного  резистора

(см.рис.9).

2 Поставить ползунок реостата rP в положение, отвечающее наибольше-му сопротивлению.

32

- Изменяя величину сопротивления реостата, устанавливать токи, при которых стрелка вольтметра показывала бы на оцифрованные деления шкалы, и записывать показания приборов в таблицу 9.

- По формулам (2) и (4) вычислить значение сопротивления rX1.

- Результаты  вычислений, полученные при  расчетах, занести  в  табли-

цу 9. Таблица 9

| № | Измерено |  | Вычислено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| опыта | UX, B | I, A | rX1, Ом | r/X1, Ом | γ/ |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

2 Измерение сопротивления с погрешностью вследствие влияния сопротивления амперметра.

1  Собрать  схему   для  измерения  сопротивления  данного  резистора

(см.рис.10).

- Поставить ползунок реостата rP в положение, отвечающее наименьше-му сопротивлению.

- Изменяя величину сопротивления реостата, устанавливать токи, при которых стрелка вольтметра показывала бы на оцифрованные деления шкалы, и записывать показания приборов в таблицу 10.

- По формулам (3) и (6) вычислить значение сопротивления rX2.

- Результаты вычислений, полученные при расчетах, занести в табли-

цу 10.

Таблица 10

| № | Измерено |  | Вычислено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| опыта | U, B | IХ, A | rX2, Ом | r/ | X2, Ом | γ// |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

33

Построить в одной координатной системе семейство кривых /=f(rX1) и

//=f(rX2).

Контрольные вопросы

- Какие сопротивления считаются «большими», какие «средними» и ка-кие «малыми»?

- Что вынуждает применять различные схемы включения электроизме-рительных приборов при измерении сопротивления методом вольтметра и ам-перметра?

- Особенности измерения малых и больших сопротивлений.

- Чем пренебрегают, применяя приближенную формулу подсчета вели-чины измеряемого сопротивления, когда оно «большое» и когда «малое»?

- Классификация омметров. Измерение сопротивлений омметрами.

- Измерение «средних» сопротивлений методом вольтметра и ампер-

метра.

- Измерение «средних» и «больших» сопротивлений методом вольтмет-

ра.

- Измерение «малых» и «средних» сопротивлений методом сравнения с образцовым сопротивлением.

- Измерение «средних» и «больших» сопротивлений методом замеще-

ния.

- Особенности измерений весьма «больших» сопротивлений.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Измерение реактивной мощности в цепи трехфазного тока при симметричной нагрузке

Цель работы:

1) Освоить методы измерения активной мощности в цепях трехфазного

тока.

- Изучить способы измерения реактивной мощности в цепях трехфазно-

го тока.

- Измерить активную и реактивную мощности в цепи трехфазного тока.

- Найти коэффициент мощности нагрузки в цепи трехфазного тока.

34

Основные теоретические положения

Среднее значение активной мощности трехфазной цепи определяется вы-ражением

P

| U I | cosU | I | 2Ф | cos | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Ф 1Ф | 1 | 2Ф |  |  |  |  |

U3ФI3Ф

cos3

.

(31)

При  полной  симметрии  системы,  т.е.  при  U1Ф U2Ф  U3Ф  UФ ;

| I |  I | 2Ф |  I | 3Ф |  I | и    | 2 |     , |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Ф |  |  |  |  | Ф | 1 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Р  3P |  3U |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ф | Ф |  |

уравнение для Р примет вид

IФ cos .

(32)

Если учесть, что между фазными и линейными напряжениями и токами при соединении звездою существуют зависимости:

| I |  I | Л |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф |  |  |  |

|  |  |  |  | U | Л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и | U |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф |  |  | 3 |  |

,

(33)

а при соединении треугольником -

|  |  |  |  |  |  | I | Л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  U |  | и | I |  |  |  | , |  |
|  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф |  |  |  | Ф |  |  | 3 |  |  |

значение мощности может быть выражено так:

| Р  | 3U | Л | I | Л | cos . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Среднее значение реактивной мощности трехфазной цепи выражением

(34)

(35)

определяется

| Q U I | sin | U | I | 2Ф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Ф 1Ф | 1 |  | 2Ф |  |  |

При полной симметрии системы

sin



| 2 | U | I |  | sin | . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3Ф 3Ф |  | 3 |  |  |  |
| Q  3Q |  3U | I |  | sin |  |
|  |  | Ф |  | Ф Ф |  |  |

,

(36)

(37)

или	Q 3U Л I Л sin .	(38)

1 Измерение активной и реактивной мощности методом одного прибора в симметричных трехфазных цепях.

Метод одного прибора применяется в симметричной трехфазной системе, т.е. в трехфазной системе с равномерной нагрузкой фаз, одинаковыми углами сдвига по фазе между векторами токов и напряжений и полной симметрией напряжений.

Если приемники соединены звездой и нулевая точка доступна, то можно включить однофазный ваттметр по схеме рис.11 и измерить мощность РФ одной фазы. Для получения мощности всей системы показания ваттметра нужно утроить, т.е. Р  3UФIФ cos .

35

Можно также измерить мощность и при соединении приемников тре-угольником, но при условии, если возможно включить последовательную об-мотку ваттметра в одну из его фаз (рис.12).

| 1 | I1 | * | * |  |  |  | 1 |  | I1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | U10 |  |  | U12 |  | * |  |  |
| U12 |  |  |  |  |  | U31 |  | I31 | W |  |  |
| U 31 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | * |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I12 |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | U30 | U |  | 2 |  |  | 3 | I | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  | U23 | I |  |  |  |
| U23 | I2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | I3 |  |  |  |  |  | 3 |  | I3 |  |  |  |
| Рисунок 11 – Измерение активной |  | Рисунок 12 – Измерение активной |  |
|  |  | мощности одним ваттметром при |  |
| мощности одним ваттметром при |  |  |
|  | соединении приемников треугольни- |  |
| соединении приемников звездой |  |  |  |
|  |  | ком |  |  |  |  |  |

Для измерения реактивной мощности можно пользоваться теми же схе-мами, что и для соответствующих активных величин, при условии замены при-боров специальными реактивными ваттметрами.

Однако можно измерять реактивные величины и обычными ваттметрами, включенными по особым схемам.

Действительно, ваттметр однофазного тока, включенный по схеме рис.13 (включение на ”чужое напряжение”), покажет:

|  | Q  U | I | sin . |  | (39) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 23 1 |  |  |  |
| Если измеренную величину | Q | умножить на | 3 | , то получим реактивную |
|  | 1 |  |  |  |  |  |

мощность симметричной трехфазной системы напряжений при равномерной нагрузке фаз:

Q 3Q1 3U Л IЛ sin .	(40)

2 Измерение активной и реактивной мощности методом двух приборов в симметричных трехфазных цепях.

Этот метод применяется в асимметричных трехпроводных цепях трех-фазного тока.

36

| 1 |  | I1 | * | Z1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U12 | * W |  |  |  |
| 2 U13 | I2 |  | Z2 |  |  |
|  |  | U23 |  |  |  |  |
| 3 |  | I3 |  | Z3 |  |  |

Рисунок 13 – Измерение реактивной мощности одним ваттметром актив-ной мощности однофазного тока при соединении приемников звездой

Асимметричной считается та система, в которой величина токов и напряжений отдельных фаз не одинаковы, а также не одинаковы углы сдвига по фазе между векторами токов и напряжений.

Ваттметр можно включить по схеме на рис.14 (при соединении приемни-ков треугольником) и по схеме рис.15 (при соединении приемников звездой).

Например, на рис. 14 последовательные цепи ваттметров введены в ли-нейные провода 1 и 2 (эти символы стоят у индексов токов), а параллельные цепи генераторными зажимами подключены также к проводам 1 и 2 (эти цифры

стоят первыми в индексах у символов напряжений).

Ваттметр  W1   покажет  мощность:  P  U   I cos ,  а  ваттметр  W2     -

1	13 1	1

| P |  U | I | cos | 2 | , где |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | 23 2 |  |  |  |  |
| U |  | , приложенного к |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |

|  | - угол между вектором тока | I | и вектором напряжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| параллельной цепи первого ваттметра W1, |  | 2 | - угол |  |

между вектором тока I2 и вектором напряжения  U23 , приложенного к парал-

лельной цепи второго ваттметра W2.

Для получения мощности трехфазной системы Р показания ваттметров необходимо сложить, т.е.

| P  P  P U I cosU | I | cos | 2 | . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 13 1 | 1 | 23 2 |  |  |  |  |

На рис. 15 последовательные обмотки ваттметров провода 1 и 3.

При этих условиях ваттметры учтут мощность:

(41)

введены в линейные

| P  P  P U I cos | 3 | U | I cos | 4 | (42) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 12 1 |  |  | 32 3 |  |  |  |

37

При	полной   симметрии   системы,   т.е.   при

| I |  I | 2 |  I | 3 |  I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Ф |  |

|  I | Л |  |
| --- | --- | --- |

,

| U |  U | 23 |  U | 31 |  U | Л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

и  

3

 300



,

|  | 4 |  |
| --- | --- | --- |

| 0 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  30 |  |  |

.

Тогда мощность трехфазной цепи по показаниям двух ваттметров может быть выражена следующим образом:

| P  P  P  U | Л | I | Л | cos(300 ) U | Л | I | Л | cos(300 | ) , | (43) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

или

| P  U | I |  | cos(30 | 0 | )  cos(30 | 0 | ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л Л  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  U |  | I |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л |  | Л | 2cos30 cos |  |

|  | 3 U | Л | I | Л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

cos

.

(44)

В случае соединения приемников треугольником и полной симметрии придем к тому же выводу, только углы в 300 будут между фазными и линейны-ми токами.

| 1 |  | * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W1 | I1 | 1 |  |
|  | * |  |  |  |  |
| U31 |  |  | I31 | I |  |
|  |  | * |  | 12 |  |
|  |  |  | U12 |  |  |
| 2 |  | W2 | I2 |  |  |
|  | * |  |  |  |  |
|  |  |  | U233 | 2 |  |
| 3 |  | I3 | I23 |  |

Рисунок 14 – Измерение активной мощности двумя ваттметрами при соединении приемников тре-угольником

| 1 | * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | I1 |  | 1 |  |
| U 31 | * |  |  |  |  |
|  |  |  | U12 |  |  |
| 2 | I2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | U23 | 3 | 2 |  |
| 3 | W2 | I3 |  |  |  |
|  | * |  |  |  |  |
| Рисунок 15*– Измерение активной |  |
| мощности двумя ваттметрами |  |
| при соединении приемников звездой |  |

Из выражения (44) следует, что показания каждого ваттметра могут быть как положительными, так и отрицательными в зависимости от величины и зна-

ка угла



, определяемого характером нагрузки. Только в одном случае при





0

показания ваттметров будут равны, а именно когда к параллельным цепям

приложены напряжения U12  U23  U Л , а по последовательным обмоткам протекают токи I1  I2  IЛ . Тогда показания ваттметров -

| P  P  |  | 3 |  | U |  | I |  | . | (45) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Л |  | Л |  |  |  |
| 12 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

38

При применении двух ваттметров W1 и W2 для измерения реактивной мощности сумму их показаний в единицах мощности в соответствии с рис.16 можно записать так:

| Q  Q |  U | I | 0 | ) U | I |  | 0 | ) . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cos(90 |  |  | 3 | cos(90 |  |  |
| 1 | 2 |  | 23 1 |  | 12 |  |  |  |  |  |

Так как система симметрична, то

| Q  Q |  2U | Л | I | Л | sin . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |

(46)

(47)

Для получения мощности трехфазной системы сумму показаний необхо-

димо умножить на

| 3 | , т.е. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |

| Q  | 3 | (Q |  Q | )  | 3U |  | I |  | sin . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Л |  | Л |  |  |
|  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

(48)

Преимущество применения двух ваттметров по сравнению с одним со-

стоит в том, что коэффициент

3 2

, на который нужно умножить сумму показа-

ний ваттметров, близок к единице. Это приводит к тому, что при необходимо-сти можно использовать двухэлементный активный ваттметр и отрегулировать его так, чтобы не было необходимости умножать на коэффициент, т.е. чтобы он непосредственно показывал реактивную мощность. То же самое можно сделать и при применении одного ваттметра, но с большими трудностями, так как ко-

| эффициент | 3 | значительно отличается от единицы. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приборы могут быть включены по схеме, приведенной на рис.16, и в слу- |  |
| чае соединения приемника треугольником. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | * |  |  | I1=IЛ=IФ |  |
|  |  |  | * W1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | U12 |  |  |  |  |

| 2 U13 | I2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | U23 |  |
| 3 | I3 | * |
|  |  | * W2 |

| 2 | 0 | 3 |
| --- | --- | --- |

Рисунок 16 – Измерение реактивной мощности двумя ваттметрами ак-тивной мощности однофазного тока при соединении приемников звездой

39

Проведение эксперимента и обработка результатов

1 Измерение реактивной мощности одним ваттметром

- Собрать схему для измерения реактивной мощности одним ваттмет-ром (рис.17).

- После проверки схемы руководителем включить питание.

- Записать в таблицу 11 показания амперметра, вольтметра и ваттметра при холостом ходе электродвигателя.

- Изменяя нагрузку на валу электродвигателя записывать показания амперметра, вольтметра и ваттметра в таблицу 11.

- Вычислить значение реактивной мощности и sinφ для каждого опыта. Таблица 11

| № опыта | Измерено |  | Вычислено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | U23 | Q1 | M | Q | sinφ |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| А | IА | * |  |  |  |  |
| А |  | * W |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  | Д |  |
| V | UВС |  |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 17 – Схема измерения реактивной мощности одним ваттметром активной мощности однофазного тока при соединении приемников звездой

2 Измерение реактивной мощности двумя ваттметрами

- Собрать схему для измерения реактивной мощности одним ваттмет-ром (рис.18).

- После проверки схемы руководителем включить питание.

40

- Записать показания амперметра, вольтметра и ваттметра при холо-стом ходе электродвигателя в таблицу 12.

- Изменяя нагрузку на валу электродвигателя записывать показания амперметра, вольтметра и ваттметра в таблицу 12.

- Вычислить значение реактивной мощности и sinφ для каждого опыта. Таблица 12

| № опыта |  |  |  |  |  | Измерено |  | Вычислено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I1 |  | I3 |  |  | U23 |  | U12 |  | Q1 | Q2 | M | Q |  | sinφ |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А |  | IA |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А1 | * W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д |  |
|  |  | V2 UBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С |  | IC | А2 | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  |  |

Рисунок 18 – Схема измерения реактивной мощности двумя ваттметрами активной мощности однофазного тока при соединении приемников звездой

Контрольные вопросы

- Устройство электродинамического ваттметра.

- Векторная диаграмма электродинамического ваттметра. Постоянная ваттметров.

- Особенности измерения мощности ваттметром с трансформатором то-

ка.

41

- Особенности измерения мощности ваттметром с трансформатором то-ка и трансформатором напряжения.

- Особенности измерения мощности в цепях трехфазного тока при сим-метричной нагрузке.

- Особенности измерения мощности в трехфазной трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке.

- Особенности измерения активной мощности в трехфазной четырепро-водной цепи.

- Особенности измерения реактивной мощности в трехфазной четыре-проводной цепи.

- Метод двух ваттметров с искусственной нулевой точкой для измере-ния мощности при простой асимметрии.

- Измерение cosφ в симметричной трехфазной трехпроводной цепи по показаниям двух ваттметров.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

Поверка счетчика активной энергии однофазного тока

Цель работы:

- Изучить схему поверки счетчика однофазного тока по методу раздель-ных цепей напряжения и тока.

- Произвести поверку работы счетного механизма.

- Найти действительную постоянную счетчика и его погрешности при различных нагрузках.

- Определить чувствительность и отсутствие самохода у счетчика.

Основные теоретические положения

Для измерения активной электрической энергии, расходуемой в цепях однофазного тока, применяются электрические счетчики индукционной систе-мы, предназначенные для частоты 50 Гц, отклонение которой в ту или иную сторону влечет за собой большие погрешности в учете израсходованной энер-гии.

В электрических счетчиках, являющихся интегрирующими устройствами, величина электроэнергии, израсходованной за определенное время, устанавли-вается по специальному счетному механизму барабанного типа, имеющему

42

обычно четыре или пять роликов, свободно сидящих на общей горизонтальной оси (рис.19).

Рисунок 19 – Схема устройства роликового счетного механизма

Счетный механизм счетчика соединяется при помощи зубчатых колес и червячной передачи с вертикальной осью, на которой симметрично укреплен легкий, вращающийся при включенной нагрузке алюминиевый диск.

Вместе с диском непрерывно вращается первый ролик счетного механиз-ма, полный оборот которого вызывает поворот второго ролика на одну десятую часть его полного оборота. Полный оборот второго ролика вызывает поворот третьего ролика на одну десятую его полного оборота и т.д.

На торцовых поверхностях роликов нанесены цифры от 0 до 9, сочетания которых видны через отверстия в специальном щитке в виде четырех- или пя-тизначного числа, например 0487,9 кВт·ч.

В счетчиках типа СО счетный механизм приводится в движение от оси через двойную червячную передачу и имеет четыре ролика с цифрами, а также специальное стрелочное устройство, смонтированное на щитке счетчика (рис.20) с приводом через обычную червячную передачу от той же оси, указы-вающее число оборотов диска.

43

Рисунок  20 – Щиток счетчика типа СО

В зависимости от передаточного числа зубчатых колес и червячных пере-дач, находящихся между счетным механизмом и осью диска счетчика, каждой единице зарегистрированной электрической энергии отвечает определенное приводимое на щитке счетчика число оборотов диска N/, которое называется передаточным числом счетного механизма, например, 1 кВт·ч – 5000 оборотов диска.

Величина С, обратная передаточному числу счетного механизма счетчи-ка, представляющая собой энергию, зарегистрированную счетным механизмом за один оборот счетчика, называется номинальной постоянной счетчика, кото-рая при его испытании обычно выражается в ватт-секунда на оборот.

Если 1 кВт·ч соответствует N/ оборотам диска, то номинальная постоян-ная счетчика может быть определена:

C



| 3600 1000 |  |
| --- | --- |
| N | / |  |

.

(49)

Величина израсходованной за какое-то время электроэнергии определяет-ся разностью отсчетов по счетному механизму, произведенных в конце и в начале рассматриваемого периода.

Диск Д, являющийся подвижным элементом счетчика, находится в воз-душном зазоре магнитной системы, состоящей из ферромагнитных сердечни-ков, собранных из электротехнической стали толщиной 0,35 мм, и двух само-стоятельных неподвижных обмоток I и II (рис.21).

Одна из обмоток I, выполненная тонкой изолированной проволокой и имеющая большое число витков (6000-10000), а следовательно, и значительную

44

индуктивность, подключается к напряжению U сети, а другая - II, с малым числом витков (2·15-2·1) толстой изолированной проволоки, включается после-довательно с электроприемниками.

Рисунок 21 – Схема устройства счетчика однофазного тока индукционной системы

При протекании переменного тока по обмоткам возбуждаются магнитные потоки, из которых один пропорционален величине подведенного напряжения U, а второй – току нагрузки I. Эти потоки, сдвинутые между собой по фазе и не совпадающие пространственно, создают общее бегущее магнитное поле, воз-буждающее в подвижном алюминиевом диске соответствующие ЭДС и вихре-вые токи.

Вихревые токи взаимодействуют с бегущим магнитным полем и вовле-кают диск во вращение.

Среднее значение возникающего вращающего момента определяется со-отношением

| M B  k1UI cos , | (50) |
| --- | --- |

где k1 – коэффициент, зависящий от конструктивных особенностей  счет-

чика;

U – напряжение, подведенное к его параллельной обмотке;

45

I – ток, протекающей по последовательной обмотке счетчика; cos φ – коэффициент мощности электроприемников.

Взаимодействие магнитного поля специального постоянного подковооб-разного магнита М, между полюсами которого вращается диск, и индуктиро-ванных в нем вихревых токов создает тормозной момент МТ, пропорциональ-ный скорости вращения диска, т.е.

MТ  k2n ,

где k2 – коэффициент пропорциональности;

n – число оборотов диска счетчика за единицу времени.

При равномерном вращении диска и достаточно большой скорости щения, когда трением можно пренебречь, имеет место соотношение

| M | B |  M | Т | . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подставив значения моментов из формул (50) и (51), получим: |  |
|  | k UI cos k n | , |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  |
| откуда |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UI cos C n , |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |

где С0 – отношение постоянных коэффициентов k1 и k2. Из равенства (54) видно, что активная мощность P  UI cos пропорциональна скорости вращения n диска счетчика, т.е.

(51)

вра-

(52)

(53)

(54)

(55)

а расход электрической энергии W0 мом счетчика, будет:

W0 

| P  C n , | (56) |
| --- | --- |
| 0 |  |

за время t, учитываемый счетным механиз-

| t |  | t |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pdt  C |  ndt  C N , | (57) |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

где N – число оборотов диска счетчика за время t. Величина

|  |  | W | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C |  |  |  |  |
| 0 |  | N |  |

(58)

называется действительной постоянной счетчика электрической энергии и представляет собой количество энергии, потребляемое элеткроприемниками за время одного полного оборота диска.

46

Отклонение действительной постоянной С0 счетчика от номинальной по-стоянной С характеризуется относительной погрешностью счетчика:

|  |  |  | W W |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | относ |  | 0 |  |
|  |  |  | W |  |
|  |  |  | 0 |  |

100%

,

(59)

где W0 – действительное значение величины электрической энергии, из-расходованное за некоторый промежуток времени t, определенное по показани-ям образцовых приборов;

W – значение величины электрической энергии, определенное по показа-ниям поверяемого счетчика за тот же промежуток времени, подсчитанное по формуле

W

 CN

,

(60)

где N – целое число оборотов диска за то же время t.

Согласно ГОСТ для счетчиков однофазного тока класса 2,5 относитель-ная погрешность определяется при нагрузках 10, 20, 50, 100, 150% номиналь-ной, соответствующем значении коэффициента мощности cosφ (1 и 0,5) и не должна превышать нижеприведенных значений (табл.13), причем для счетчи-ков, находящихся в эксплуатации и выходящих из ремонта, поверка не произ-водится при тех нагрузках, для которых допустимые значения погрешностей проставлены в квадратных скобках.

Таблица 13 - Допустимые относительные погрешности счетчиков однофазного тока Нагрузка счетчика по отно- Допустимые значения относительной погрешно-

шению к номинальной,  %    сти γотнос., % при коэффициенте мощности

|  | cosφ=1 | cosφ=0,5 |
| --- | --- | --- |
| 10 | ±3,5 | - |
| 20 | - | [±4] |
| 50 | ±2,5 | ±4 |
| 100 | ±2,5 | [±4] |
| 150 | [±2,5] | - |

На рис.22 приведены кривые относительной погрешности индукционного счетчика в зависимости от его нагрузки, выраженной в процентах от номи-нальной, причем изгиб кривых вначале объясняется заметным влиянием трения в механизме при малой нагрузке.

47

Рисунок  22 – Кривые относительной погрешности индукционного счетчика

Наименьшая мощность РМИН или наименьший ток IМИН, выраженные в процентах соответствующих номинальных величин при номинальном напря-жении и для счетчиков активной энергии при коэффициенте мощности cosφ=1, при которых диск счетчика начинает безостановочно вращаться, называется чувствительностью S счетчика, т.е.

|  | P |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S  |  | мин | 100% |  |
|  |  | Р |  |  |  |  |
|  |  |  | н |  |  |  |  |
| или |  |  |  |  |  |  |  |
| I | мин |  |  |  |  |
| S  |  | 100% | , |  |
|  | I |  |  |  |  |  |
|  |  | н |  |  |  |  |  |

(61)

(62)

где IН – номинальный ток счетчика, указанный в его паспорте.

Указанная величина для счетчика класса 2,5 должна быть не более 1,5% при номинальном значении напряжения, подведенного к параллельной обмот-ке.

- неправильно отрегулированных счетчиках при отсутствии нагрузки может наблюдаться вращение диска. Это явление называется самоходом счет-чика.

- правильно отрегулированных счетчиках электрической энергии само-ход не должен иметь места при напряжении от 80 до 110% номинального, при котором включение ненагруженного счетчика может вызвать только поворот его подвижной части до одного оборота, после чего она должна остановиться и все время оставаться неподвижной.

48

Так как на показания счетчика влияет температура, частота переменного тока и другие факторы, то поверка его должна производиться при определен-ных условиях.

Так, температура помещения, в котором производится поверка счетчика, должна быть не ниже 17 0С и не выше 23 0С, напряжение, подводимое к парал-лельной обмотке счетчика при определении его погрешности, не должно отли-чаться от номинального более чем на 3%, а частота – не более чем на 2%.

Кроме того, перед поверкой счетчик активной энергии, в целях прогрева его частей, должен проработать при номинальном режиме и коэффициенте мощности cosφ =1 не менее 15 мин, а затем не менее 10 мин при любой нагруз-ке, для которой определяется величина относительной погрешности счетчика.

Во время прогрева счетчика обычно записывают показания его счетного механизма W1 до и W2 после прогрева, используя эти данные для контроля ра-боты счетного механизма, ибо в пределах допустимой погрешности должно выполняться равенство

W2 W1 

Pt

,

(63)

где Р – мощность, потребляемая нагрузкой при прогреве счетчика, кВт; t – время прогрева, ч.

Поверка правильности работы счетчика активной энергии однофазного тока может производиться путем контроля скорости вращения его диска по по-казаниям контрольных вольтметра и амперметра, образцового ваттметра и се-кундомера, причем для обеспечения необходимой точности результатов отсче-тов по ним необходимо, чтобы показания электроизмерительных приборов все-гда были бы не менее 35% от их верхнего предела измерения, за исключением испытания, проводимого для определения величины чувствительности счетчи-ка.

При поверке счетчика класса 2,5 вольтметр и амперметр, служащие толь-ко для контроля значений напряжения и тока, могут быть класса 2,5, а ваттметр

– класса 0,5 астатический или экранированный.

Секундомеры, периодически поверяемые, могут иметь поправку для ин-тервала в 60 с не больше 0,1 с.

При поверке счетчиков при помощи показывающих образцовых приборов должно быть получено не менее двух отсчетов времени по секундомеру для каждой нагрузки, что достигается двукратным счетом числа оборотов диска с

49

измерением времени одним секундомером или однократным счетом числа обо-ротов диска с измерением времени одновременно двумя секундомерами. За действительное значение времени для данной нагрузки берется среднее ариф-метическое значение из всех отсчетов, полученных по секундомерам.

Необходимая точность поверки достигается еще тем, что во время счета числа оборотов диска величина нагрузки поддерживается постоянной с точно-стью до ±0,5%.

Число оборотов диска, отсчитываемое при поверке счетчика, выбирается таким, чтобы соответствующее время было не менее 50 с.

Описание схемы установки

Для поверки счетчика Wh однофазного тока индукционной системы класса 2,5 по образцовым приборам собирается схема с двумя независимыми цепями, в одну из которых входит параллельная обмотка счетчика, а в другую - последовательная обмотка с регулируемой нагрузкой (рис.23).

Параллельная обмотка счетчика питается через делитель напряжения Д, а контрольный вольтметр V измеряет напряжение U, подведенное к ней и к па-раллельной обмотке ваттметра W.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Wh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  | * | Г | Н | Г | Н |  |  |
|  |  | * | W | А |  |  |  |  |  |
| В | Р |  |  |  |  |  | rp | rp/ |  |
| С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П | Д V |  |  |  |  |  |  |

Рисунок  23 – Схема поверки счетчика активной энергии однофазного тока

Однополюсным переключателем П можно делитель напряжения Д под-ключить к фазе B или С, чем достигается изменение угла сдвига фаз между напряжением, подводимым к параллельной обмотке счетчика, и током, проте-кающим по его последовательной обмотке.

50

В положении 1 ток I последовательных обмоток электроизмерительных приборов совпадает по фазе с напряжением UAC, приложенным к их параллель-ным обмоткам и cosφ=1, а в положении 2, когда к параллельным обмоткам прикладывается напряжение UAB, опережающее напряжение UAC на угол 600 (рис. 24), ток I становится отстающим по фазе от напряжения UAB на угол 600 и коэффициент мощности cosφ=0,5.

-UB	-UC

| UAB |  | UAC |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UA |  |  |

600

I

| UC |  |  |  |  |  | UB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок  24 – Векторная диаграмма напряжений и токов

Образцовый ваттметр желательно брать электродинамической системы класса 0,5, а контрольные приборы – вольтметр и амперметр – электромагнит-ной системы класса 2,5.

Промежутки времени, соответствующие выбранным числам оборотов диска счетчика, измеряются при помощи пружинного или электрического се-кундомера.

Проведение эксперимента и обработка результатов

1 Собрать схему (см. рис.23) для поверки счетчика однофазного тока, ввести в последовательную цепь реостаты rP и rP/ полностью, подключить одно-полюсным переключателем П делитель напряжения Д к фазе С, а ручку его по-ставить в положение, отвечающее наименьшему напряжению U, подводимому к параллельным обмоткам измерительных приборов, и после проверки схемы руководителем подать питание.

2 Делителем напряжения Д медленно поднять напряжение до номиналь-ного, реостатами rP и rP/ установить номинальный ток счетчика, записать начальное показание счетчика W1 и поддерживать этот режим, необходимый для прогрева его обмоток, в течение 15 мин, а затем записать конечное показа-ние счетчика W2, используя в дальнейшем эти данные для поверки работы

51

счетного механизма, после чего приступить к испытанию счетчика при различ-ных нагрузках. Результаты наблюдений свести в таблицу 14.

Таблица 14

| Напря- | Показания | Время | Отсчеты по счетчику, кВт-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| жение |  |  |  | t, мин. |  |  |  |
|  | Амперметра Ваттметра |  | Начальный | Конечный |  |
| U, В | I/, A |  | Р/, дел. |  | W1 | W2 |  |

- Установить нагрузочными реостатами rP и rP/ ток в последовательной обмотке счетчика, близкий к 10, 20, 50, 75, 100, 150% номинального значения, указанного на паспорте счетчика, делителем напряжения Д поддерживать но-минальное напряжение и определить время, отвечающее целым числам оборо-тов диска счетчика при указанных нагрузках, строго следя, чтобы при проведе-нии каждого опыта стрелка ваттметра все время находилась на определенном делении шкалы, (желательно число отсчитываемых оборотов диска N выбирать кратным 20 так, чтобы соответствующее им время, отсчитываемое по секундо-меру, t было не менее 50 с).

- Для каждой нагрузки опыт необходимо проделать дважды и за дей-ствительное время t взять среднее арифметическое отсчетов, полученных по се-кундомеру. Данные опытов свести в таблицу 15.

- Поставить однополюсный переключатель П в положение 2 и провести поверку работы счетчика при тех же нагрузках, но при cosφ=0,5. Результаты наблюдений свести в таблицу, аналогичную таблице 15.

- Для определения чувствительности счетчика установить однополюс-

ный переключатель П в положение 1, отрегулировать реостатами rР и rР/ ток, близкий 1,5% номинального тока счетчика, а затем, поддерживая делителем напряжения Д номинальное напряжение, изменить ток и найти ту наименьшую мощность РМИН, при которой диск будет вращаться без остановки.

- Разорвать  последовательную  цепь  счетчика,  отсоединив,  например,

какой-либо провод, идущий к одному из реостатов, и делителем напряжения

постепенно изменять напряжение, начиная от 80 до 110% UH, и записать то напряжение UСАМ, при котором начнется самоход, т.е. непрерывное вращение диска при отсутствии нагрузки.

- Вычислить по паспортным данным счетчика его номинальную посто-янную С и дать заключение о правильности работы счетного механизма.

52

Таблица 15

| № | Напря | Показания | Число | Время | Нагрузка, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| опыта | жение |  |  | оборотов | t, мин | % |  |
|  |  | Амперметра | Ваттметра |  |  |  |  |
|  | U, В | I/, A | Р/, дел. | диска N |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | ~10 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | ~10 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | ~20 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | ~20 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | ~50 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | ~50 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | ~75 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | ~75 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | ~100 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | ~100 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | ~150 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | ~150 |  |

9 Учитывая, что действительный расход электроэнергии при потребляе-мой мощности Р за время t определяется по формуле

W0  Pt  CВТ (ВТ ) ,	(64)

подсчитать для всех произведенных опытов величину действительной постоян-ной счетчика С0 и относительную погрешность γОТНОС его показаний, предста-вив результаты расчетов в виде таблицы 16.

  - формуле (64)  СВТ – цена деления образцового ваттметра, Вт/дел.;

- – показание ваттметра, дел.; σВТ – поправка для данной отметки шкалы со-гласно свидетельству на образцового ваттметра, дел.

10 На основании  таблицы 16 построить в одной координатной системе

графические зависимости C0=f(I) и γОТНОС=f(I) при cosφ=1, а в другой - те же зависимости при cosφ=0,5, а также подсчитать чувствительность S счетчика и найти величину напряжения uСАМ, при котором наблюдается самоход, выразив ее в процентах номинального напряжения UH, т.е.

53

|  |  | U | сам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u |  |  |  |  |
| cам |  | U | н |  |

Таблица 16

100%

.

(65)

|  | № | Данные наблюдений |  | Результаты вычислений | приме- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опыта U, | I, | P, | N, обо- | t, | W0,С0, W, | γОТНОС, | чания |  |
|  |  | B | A | кВт | ротов | с | Вт·с Вт·с/об Вт·с | % |  |  |
|  | 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  |  |  |  |  |  | cosφ=1 |  |
|  | 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  |  |  |  |  |  | cosφ=0,5 |  |
|  | 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11-12

11 Дать заключение о пригодности исследуемого счетчика к дальнейшей эксплуатации.

Контрольные вопросы

- Электрические счетчики: назначение, классификация. Что называется номинальной и действительной постоянной счетчика и как находятся их чис-ленные значения?

- Устройство и принцип действия однофазного индукционного счетчи-

ка.

- Как проверить правильность работы счетного механизма счетчика электрической энергии?

- Что называется относительной погрешностью счетчика и какая она допускается для счетчиков класса 2,5, находящихся в эксплуатации?

- Как определить чувствительность счетчика и его самоход?

- Устройство и принцип действия двухэлементного однодискового трехфазного счетчика.

54

7 Устройство и принцип действия двухэлементного двухдискового трехфазного счетчика.

- Включение счетчиков через трансформаторы тока.

- Включение счетчиков через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.

- Особенности измерения энергии электродинамическим счетчиком. Устройство и принцип действия электродинамического счетчика.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

Измерение сопротивления изоляции электрических установок

Цель работы:

- Изучить методы измерения сопротивления изоляции электрических установок.

- Познакомиться с устройством мегомметра и проверить правильность градуировки его крайних делений.

- Измерить сопротивление изоляции проводов электрической сети, находящейся в различных эксплутационных условиях.

- Определить величину сопротивления изоляции обмоток электрических

машин.

Основные теоретические положения

Исправно работать любая электроизмерительная установка может только при нормальном состоянии изоляции между отдельными токоведущими частя-ми, а также между ними и землей.

Измерять сопротивление изоляции необходимо перед вводом установки в эксплуатацию, после каждого ее расширения и периодически в течение всего срока эксплуатации.

В соответствии с правилами и нормами измерение сопротивления изоля-ции необходимо производить под рабочим напряжением, но не ниже 100 В, определяя его не только между отдельными проводами и землей, но и между любой парой проводов, находящихся под разными потенциалами.

Сопротивление изоляции проводов относится к разряду больших сопро-тивлений, отличается непостоянством, так как на него влияют: напряжение,

55

влажность, температура и другие физические величины, вследствие чего боль-шая точность при его измерении не требуется.

- тех случаях, когда установка не находится под напряжением, измерение сопротивления изоляции производится обычно при помощи мегомметров.

Мегомметры в большинстве своем имеют встроенный электромашинный источник постоянного тока напряжением 100-2500 В с ручным приводом и из-мерительный прибор, в качестве которого может быть использован магнито-электрический гальванометр с добавочным сопротивлением (испытатель изо-ляции типа МПИ) либо магнитоэлектрический логометр с добавочными сопро-тивлениями (мегомметры типов МОМ-5, М-11-1, МС=06 и др.).

Испытатели изоляции с магнитоэлектрическим гальванометром неудоб-ны, так как для получения необходимого напряжения, влияющего на результат измерения, надо во время измерения вращать ручку привода генератора с опре-деленной скоростью.

- мегомметрах с магнитоэлектрическим логометром изменение скорости вращения в значительных пределах почти не влияет на результат измерения. Поэтому они и получили в настоящее время преимущественное распростране-ние.

Логометры находят также применение и в других специализированных приборах, например в четырехзажимном измерителе сопротивления заземляю-щих устройств типа МС-07 и др.

Логометр (рис.25) представляет собой магнитоэлектрический прибор с двумя скрепленными вместе и сидящими на одной оси перекрывающимися ка-тушками 1 и 2, которые находятся в неравномерном магнитном поле постоян-ного подковообразного магнита.

Отсутствие в приборе противодействующих пружин приводит к тому, что при обесточивании подвижной системы последняя находится в безразличном равновесии и может занимать любое положение.

- цепи каждой обмотки логометра находятся значительные постоянные

сопротивления rД1 и rД2, например, в мегомметре типа МОМ-5 величины их со-

ставляют: rД1 =200000 Ом и rД2 =100000 Ом.

Концы от этих сопротивлений выводятся к зажимам: линия и земля, к ко-торым присоединяется измеряемое сопротивление rХ.

При вращении встроенного генератора ручкой Р, выведенной на боковую

стенку прибора, со скоростью порядка 90-150 об/мин генерируется электриче-

56

ская энергия под напряжением 100-2500 В, и по обмоткам 1 и 2 текут соответ-ственно токи I1 и I2, которые обратно пропорциональны величинам сопротивле-ний соответствующих параллельных цепей, т.е.

|  |  |  | I |  |  |  |  | U |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | r |  |  r | Д |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | r |  |  r | Д |  |  |  r | X |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |

,

,

(65)

(66)

где r1 и r2 – сопротивления соответственно обмоток 1 и 2.

rX

Рисунок  25 – Принципиальная схема мегомметра с логометром

В результате взаимодействия токов I1 и I2 с магнитным полем постоянно-го магнита возникнут противоположно направленные моменты М1 и М2, кото-рые приведут подвижную систему в движение.

При некотором повороте катушек моменты М1 и М2 уравновесятся и стрелка прибора остановится на определенном делении шкалы.

Угол α поворота подвижной системы логометра зависит только от вели-чины соотношения токов в устанавливающей 1 и отклоняющей 2 обмотках

57

| I |  | r |  r | Д |  |  r | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  | r |  r |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Д |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |

,

(67)

и не зависит от абсолютного значения величин I1 и I2.

Следовательно, величина напряжения и скорость вращения привода не влияют на результат измерения.

Так как в рассматриваемой схеме переменной величиной может быть только измеряемое сопротивление rX, то шкалу прибора можно проградуиро-вать непосредственно в мегаомах.

  - нормально действующем мегомметре при вращении рукоятки привода

- отсутствии  тока  в  катушке  2  (rX=∞)  стрелка  прибора  устанавливается  на

крайнее деление шкалы, около которого стоит знак ∞. При наибольшем токе в этой же катушке (rX=0) стрелка прибора находится на другом крайнем делении шкалы, отвечающем нулю.

Для того, чтобы приблизить условия работы изоляции к эксплутацион-ным и одновременно выявить ее слабые места, обладающие недостаточной электрической прочностью, в мегомметрах применяют повышенное напряже-ние постоянного тока, обычно равное 100, 500, 1000 или 2500 В, пульсации ко-

торого	сглаживаются   конденсатором   С   емкостью   порядка   0,05   мкФ

(см. рис.25).

Мегомметром можно измерять сопротивления между отдельными эле-ментами электрического устройства, сопротивление изоляции между одним проводом линии и землей, а также сопротивление между двумя разомкнутыми проводами линии.

Перед измерением необходимо проверить правильность совпадения стрелки мегомметра с делениями на шкале 0 и ∞. Для этого проводником зако-рачивают зажимы линия-земля и вращают ручку со скоростью 90-150 об/мин. При этом стрелка должна стоять на нулевом делении шкалы. Аналогично при разомкнутых зажимах линия-земля и вращении ручки проверяют совпадение стрелки с делением шкалы ∞.

Во всех случаях измерения зажимы линия-земля должны быть присоеди-нены к тем элементам электрической цепи, между которыми измеряют сопро-тивление.

58

Для устранения влияния утечки тока между зажимами линия и земля на результаты измерения обычно зажим линия окружается металлическим экра-ном, который соединен с дополнительным зажимом мегомметра – "экран", имеющим соединение с положительным полюсом генератора.

Отсчет по шкале прибора производят при скорости вращения ручки при-вода генератора порядка 90-150 об/мин. Вращать ручку со скоростью 150 об/мин не рекомендуется во избежании преждевременного износа механиче-ской части мегомметра. Имеются также мегомметры без электромашинного ис-точника постоянного тока, питание которых обеспечивается сетью переменного тока через кенотронный выпрямитель, снабженный феррорезонансным стаби-лизатором напряжения сети (ламповый мегомметр МОМ-3).

При пользовании мегомметрами необходимо следить за тем, чтобы элек-трические цепи, подвергающиеся измерению, были обесточены. В противном случае приборы могут быть повреждены или измерение произведено непра-вильно.

Сопротивление изоляции rИЗ проводов сети после капитального ремонта на любом участке между двумя предохранителями или за последним предохра-нителем должно быть не менее 1000 Ом, умноженных на число вольт рабочего напряжения, т.е.

r из



1000U

н

,

(68)

а для сети, находящейся в эксплуатации, rИЗ допускается не менее 500 Ом/В. При более низком сопротивлении изоляции проводов сети необходимо прово-дить соответствующие ремонтные работы.

При измерении сопротивления изоляции в силовых цепях все электро-приемники отключаются и удаляются плавкие вставки предохранителей. В осветительных сетях лампы накаливания вывинчиваются из патронов, освети-тельная арматура (штепсельные розетки, выключатели и групповые щетки) присоединяются, а плавкие вставки также удаляются.

Хотя правилами технической эксплуатации величина сопротивления изо-ляции rИЗ между отдельными обмотками и корпусом электрической машины и и не нормируется, но заводы-изготовители указывают, что минимальная величи-на сопротивления изоляции после просушки при 60 0С и измерении мегоммет-ром на 500 В для всех обмоток при U≤500 В должна быть не менее 0,5 МОм.

59

Следует иметь в виду, что сопротивление изоляции машины необходимо измерять при ее рабочей температуре θ, так как при измерении в холостом со-стоянии результаты измерения могут оказаться удовлетворительными даже при увлажненной изоляции, поскольку rИЗ=f(θ).

Измерение сопротивления изоляции двухпроводной сети, находящейся под напряжением, выполняется вольтметром V с вольтметровым переключате-лем ВП (рис.26) и сводится к поочередному измерению трех напряжений: сети - U, между одним проводом и землей - U1, а также между другим проводом и

землей - U2.

+

| I1 | ВП |
| --- | --- |
| rИЗ1 | rИЗ2 |

V	rВ

Рисунок 26 – Схема измерения сопротивления изоляции двухпроводной сети при помощи вольтметра

При хорошем состоянии изоляции двухпроводной сети оба последних показания U1 и U2 вольтметра должны быть близкими к нулю, так как сопро-тивление изоляции проводов rИЗ1 и rИЗ2 по отношению к земле во много раз больше сопротивления обмотки rВ вольтметра.

При соединении вольтметра с положительным проводом ток через изоля-цию отрицательного провода

|  |  | U U | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |
| 1 |  | r |  |  |  |
|  |  | из2 |  |  |  |

|  | U |  |
| --- | --- | --- |
| r | r |  |
| B из1 |  r |
| r |  r | из2 |
| B | из1 |  |

| , | (69) |
| --- | --- |

а при присоединении его к отрицательному проводу ток через изоляцию поло-жительного провода

|  |  |  | U U | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | r |  |  |
|  |  |  | из1 |  |  |

|  |  | U |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | r | r |  |
|  | B из2 |  |
|  | r |  r |  |
|  | B | из2 |  |

.	(70)

- r

из1

Решая совместно уравнения (69) и (70), найдем, что сопротивление изо-ляции положительного провода относительно земли определится:

60

|  |  | U U | 1 | U | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r |  r |  |  |  |  |  |
| из1 | B | U | 2 |  |  |

,

(71)

а сопротивление изоляции отрицательного провода относительно земли будет:

|  |  | U U | 1 | U | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r |  r |  |  |  |  |  |
| из2 | B | U | 1 |  |  |

.

(72)

Для контроля состояния изоляции в двухпроводных сетях постоянного тока можно вместо одного вольтметра с вольтметровым переключателем при-менить два стационарно включенных вольтметра (рис.27). При удовлетвори-тельном состоянии изоляции оба вольтметра будут показывать одинаковое напряжение, равное половине напряжения, действующего между проводами се-ти.

Если сопротивление изоляции одного из проводов ухудшится, то вольт-метр, подключенный к этому проводу, уменьшит свое показание, а второй вольтметр соответственно увеличит показание, ибо в сумме они дают напряже-ние, действующее в двухпроводной сети.

В сетях трехфазного тока контроль за состоянием изоляции удобно осу-ществить по схеме рис.28, где каждый из трех вольтметров включен между со-ответствующим проводом и землей. При хорошем качестве изоляции все воль-тметры показывают одинаковое напряжение, равное фазному. Если повреждена изоляция одного из проводов, то подключенный к нему вольтметр уменьшит свое показание, а два других вольтметра увеличат их. При замыкании какого-либо провода на землю его вольтметр будет показывать нуль, а два других – линейное напряжение, действующее между проводами сети трехфазного тока.

Описание схемы установки

Измерение сопротивления изоляции установки производится на участке двухпроводной сети. Величина сопротивлений rИЗ1 и rИЗ2, каждого провода от-носительно земли и между ними rИЗ при отсутствии напряжения в сети измеря-ется мегомметром, а в том случае, когда изоляция находится под напряжением, величины rИЗ1 и rИЗ2 находятся по показаниям вольтметров, включенных по схеме рис.29.

61

| + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V | V |  |
|  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок 27 – Схема контроля | Рисунок 28 – Схема контроля |  |
|  | состояния изоляции |  | состояния изоляции |  |
|  | двухпроводной сети |  | трехпроводной сети |  |
|  |  | постоянного тока |  |  | трехфазного тока |  |

Для проверки состояния изоляции проводов трехпроводной сети собира-ется установка с тремя вольтметрами (см.рис.28).

+

-

Р

rИЗ1	rИЗ2

V	V

Рисунок 29 – Схема измерения и контроля изоляции сети постоянного тока

Измерение величины сопротивления изоляции обмоток электрической машины выполняется мегомметром применительно к асинхронному двигателю трехфазного тока с короткозамкнутым ротором, у которого шесть концов С1-С4, С2-С5, С3-С6 от трех обмоток статора выведены к соответствующим зажи-мам, смонтированных на щитке машины (рис.30).

Вольтметры для сети постоянного тока берутся магнитоэлектрической, а для сети трехфазного тока – электромагнитной системы.

62

Рисунок 30 – Расположение выводов обмоток статора электродвигателя трехфазного тока

Проведение эксперимента и обработка результатов

1 Измерение сопротивления изоляции проводов сетей

  - Снять напряжение с участка двухпроводной сети, подлежащей испы-

танию.

  - Проверить правильность установки стрелки мегомметра на делениях 0

- ∞, помня, что при вращении его ручки нельзя касаться зажимов прибора, а также присоединенных проводов, так как разность потенциалов между ними доходит до значений, опасных для жизни.

  - Присоединить поочередно испытываемые провода к зажиму линия, а зажим земля - к надежно заземленному проводнику и, вращая ручку прибора со скоростью 90-150 об/мин, производить отсчеты по шкале прибора.

  - Присоединить один провод к зажиму линия, а другой - к зажиму земля

- измерить сопротивление изоляции между ними. Результаты наблюдений по пунктам 4 и 5 свести в таблицу 17.

Таблица 17

| № опыта | Величина сопротивления изоляции r/Изi, МОм | № проводов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |
| 2 |  | 2 |
| 3 |  | 1-2 |

5 Собрать схему измерения сопротивления изоляции проводов относи-тельно земли (см.рис.29) и после проверки схемы руководителем, подать двух-

63

полюсным рубильником Р напряжение на испытуемый участок двухпроводной линии, произвести необходимые измерения, результаты которых свести в таб-лицу 18.

Таблица 18

| № опыта |  | Показания вольтметров, В |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 |  | U2 |  | U |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | rВ= Ом |
| 6 Собрать | схему (см.рис.28) | и измерить напряжение между каждым |

проводом трехфазной сети и землей. Результаты наблюдений свести в таблицу

19.

Таблица 19

|  | № опыта |  | Показания вольтметров, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 |  | U2 |  | U3 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 Вычислить величину сопротивления изоляции rИзi | каждого провода |

линии постоянного тока относительно земли, сравнить полученные данные с отсчетами r/Изi, полученными по мегомметру, и подсчитать относительное рас-хождение между ними:

|  | r | / | изi |  r |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r |  |  |  | изi |  |
| изi |  |  | r |  |  |
|  |  |  | из | ср |  |

,

(73)

|  |  |  | r | / | изi  r | / | изi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где | r |  |  |  |  |  |  | , | i=1,2. |  |
|  | из | ср |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

Результаты наблюдений свести в таблицу 20. Таблица 20

(74)

| № |  | Данные наблюдений | Результаты вычислений |
| --- | --- | --- | --- |
| опыта | r/из1, | r/из2, | U1, В | U2, В | U, В | r/из1, | r/из2, | Δr/из1, | r/из2, |
|  | МОм | МОм |  |  |  | МОм | МОм | % | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8 Считая рабочее напряжение линии 500 В, дать заключение о качестве изоляции исследованных проводов и о возможности введения их в эксплуата-цию.

64

9 Привести соображения о качестве изоляции проводов сети трехфазно-го тока относительно земли.

2 Измерение сопротивления изоляции обмоток статора электродвигателя трехфазного тока проводов сетей

1 Присоединить мегомметр зажимом линия к одной из обмоток статора, зажимом земля - к корпусу машины и измерить величину сопротивления об-мотки относительно корпуса.

Проделать аналогичные измерения с двумя другими обмотками статора и результаты измерений записать в таблицу 21.

Таблица 21

| № | Величина сопротивления изоляции обмоток | Номинальные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| опыта | статора относительно корпуса rИЗi | данные ма- |  |
|  |  |  |  | шины |  |  |
|  | Фаза I | Фаза II | Фаза III |  |  |  |
| 1 |  |  |  | UН= | ,В |  |
|  |  |  |  | РН= | кВт |  |

2	Измерить сопротивление между обмотками статора и результаты измере-ний представить в таблице 22.

Таблица 22

| № опыта | Величина сопротивления изоляции обмоток |
| --- | --- |
|  | статора относительно корпуса, rИЗi |
|  | Фаза I-II | Фаза II-III | Фаза III-I |
| 1 |  |  |  |

3 Дать заключение о качестве изоляции обмоток статора электродвига-теля трехфазного тока и возможности включения его в работу.

Контрольные вопросы

- Для чего необходимо периодически измерять величину сопротивления изоляции в электротехнических установках?

- Устройство и принцип действия мегомметра.

- Почему в мегомметрах предпочитают в качестве измерительного при-бора иметь логометр?

- Каким способом проверяется правильность нанесения на шкалу ме-гомметра крайних делений?

65

- Как измерить сопротивление изоляции проводов линии постоянного тока относительно земли, если она находится под напряжением?

- Какие приборы следует устанавливать на щите для контроля состоя-нии изоляции электротехнической установки?

- Виды повреждений кабеля.

- Метод Муррея.

- Измерение заземлений методом вольтметра и амперметра.

- Какое минимальное сопротивление изоляции допускается в электро-технических установках при номинальном значении напряжения до 500 В?

66

Приложение А

Форма бланка для выполнения лабораторных работ

| ДГМА |  | Факультет | ФАМ |  | Группа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дисциплина |  |  | Ф.И.О. |  |
| Кафедра ЭСА |  | Основы метрологии и |  |  |  |
|  |  |  | электрические измерения |  |  |  |  |
| Дата выполнения: |  | Дата защиты: |  | Рейтинг: |  | № бригады: |  |

Лабораторная работа № ___.

Тема работы: _______________________________________________________.

- Цель работы: _____________________________________________.

- Выполнение работы.

1	Схема установки.

2  Таблицы наблюдений.

- Обработка результатов.

  - Перечень измерительных приборов, аппаратуры и оборудо-вания, использованных при проведении опытов.

| № | Наимено- | Предел |  | Цена | Система | Класс |  | Положение | Вид | Испыта- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | изме- |  | деле- | прибора | точно- |  | прибора | тока | тельная |
|  | прибора | рения |  | ле- |  | сти |  |  |  | изоляция |
|  |  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |

1

2

- Основные теоретические зависимости, использованные при расчетах и вычислениях.

- Таблицы с результатами проведенных опытов и расчетов.

- Графические зависимости и диаграммы.

4  Вывод.

67

Приложение Б

Техника безопасности при выполнении лабораторных работ

При выполнении работ в электротехнических лабораториях студенты обязаны помнить о возможном поражении электрическим током и необходимо-сти соблюдения правил техники безопасности.

Следует знать, что в тех случаях, когда электрический ток, протекающий через внутренние органы человека, оказавшегося в электрической цепи, пре-вышает 0,05-0,1 А, электротравма обычно заканчивается смертельным исходом.

Поэтому величина опасного напряжения для человека определяется соот-ношением

Uопасн



0,05rч

,

где

rч

- сопротивление того участка тела, между точками которого дей-

ствует разность потенциалов

Uопасн

.

Так как величина

rч

является весьма неопределенной, зависящей от мно-

гих факторов, то не представляется возможным указать численное значение напряжения Uопасн , опасного для жизни человека.

В отдельных случаях сопротивление человека может снизиться до не-скольких сот Ом, так что напряжение 127 В, на которое привыкли смотреть как на безопасное, становится опасным и может привести к серьезной электротрав-ме. По этой причине в производственных условиях переносные лампы и све-тильники местного освещения питаются напряжением 36 В, а при особо небла-гоприятных условиях работы – напряжением 12 В. Исходя из этого студенты, выполняющие работы в электротехнических лабораториях, не должны прика-саться к неизолированным проводам, соединительным зажимам и другим ча-стям электрических цепей, находящихся под напряжением.

Если в собранной схеме требуется сделать какое-либо пересоединение, то предварительно ее нужно отключить от источника электрической энергии. По-сле пересоединения схема должна быть обязательно проверена руководителем лабораторных занятий и только по получении его разрешения она может быть вновь подключена к источнику питания.

Особенно следует быть осторожным при работе с цепями переменного тока, в которых имеется последовательное соединение катушек и конденсато-

68

ров, поскольку напряжение на их зажимах может в отдельных случаях намного превышать напряжение источника питания.

Не следует также размыкать вторичные обмотки измерительных транс-форматоров тока, когда по первичным обмоткам течет ток, размыкать цепи с катушками, имеющими большое число витков, например цепи возбуждения машин постоянного тока, находящиеся в рабочем состоянии, так как при этом возникают значительные ЭДС самоиндукции, опасные как для экспериментато-ров, так и для самих обмоток.

Особую осторожность необходимо соблюдать при работе с вращающи-мися агрегатами, особенно при необходимости измерения их скорости враще-ния. Во избежание возможного заматывания одежды работающих вращающи-мися деталями машин, в том числе и гладкими валами, она должна быть плотно облегающей, без развевающихся концов.

Прикосновение к движущимся и вращающимся частям электрических машин, например с целью торможения, рукой или ногой, даже при выключен-ном источнике электрической энергии недопустимо.

Несоблюдение правил техники безопасности приводит не только к трав-матизму, но в отдельных случаях вызывает серьезные повреждения и выход из строя дорогой измерительной аппаратуры и электромашинного оборудования.

69

Приложение В

Условные буквенные обозначения основных расчетных величин

| Наименование величины | Обозначение |
| --- | --- |
| Время | t |
| Емкость электрическая | С |
| Индуктивность | L |
| Индуктивность взаимная | М |
| Индукция магнитная | В |
| Количество электричества | q |
| Коэффициент мощности | cos φ |
| Коэффициент полезного действия | η |
| Температурный коэффициент |  |
| электрического сопротивления | α |
| Мощность электрической цепи активная | Р |
| Мощность электрической цепи полная | S |
| Мощность электрической цепи реактивная | Q |
| Напряжение | U |
| Напряженность магнитного поля | H |
| Напряженность электрического поля | E |
| Период электрического тока | Т |
| Плотность электрического тока | J |
| Постоянная магнитная | μ0 |
| Постоянная электрическая | ε0 |
| Потенциал в данной точке магнитный | φМ |
| Потенциал в данной точке электрический | φ |
| Поток магнитный | Ф |
| Потокосцепление | Ψ |
| Проводимость магнитная | gМ |
| Проводимость удельная электрическая | γ |
| Проводимость электрическая активная | g |
| Проводимость электрической цепи комплексная | У |
| Проводимость электрической цепи полная | y |
| Проводимость электрической цепи реактивная | b |

70

Продолжение приложения В

| Наименование величины | Обозначение |
| --- | --- |
| Проницаемость абсолютная диэлектрическая | εа |
| Проницаемость абсолютная магнитная | μа |
| Проницаемость относительная диэлектрическая | ε |
| Проницаемость относительная магнитная | μ |
| Работа | А |
| Разность фаз напряжения и тока | φ |
| Скорость вращения | n |
| Сопротивление удельное электрическое | ρ |
| Сопротивление электрической цепи – активное | r |
| Сопротивление электрической цепи – комплексное | Z |
| Сопротивление электрической цепи – полное | z |
| Сопротивление электрической цепи –реактивное | х |
| Ток электрический | I |
| Фаза начальная | ψ |
| Частота | ω |
| Частота электрического тока | f |
| Число витков обмотки | N |
| Энергия магнитного поля | WM |
| Энергия электрическая | W |
| Энергия электрическая - активная | Wа |
| Энергия электрическая - реактивная | Wр |
| Энергия электрического поля | Wэ |
| Энергия электромагнитного поля | Wэм |

71

Приложение Г

Условные графические обозначения в электрических схемах

|  | Название | Обозначение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машина электрическая: | 9 |  |  | 12 |  |
| а – ротор; |  |  |  |  |  |  |  |
| б – статор |  |  | а |  |  | б |  |
| Катушка индуктивности, об- |  | R1,5…4 |  |  |
| мотка |  |  |  |  |  |  |  |
| Дроссель с ферромагнитным |  |  |  |  |  |
| сердечником |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор однофазный с |  |  |  |  |  |
| ферромагнитным сердечником |  | 9 |  |  |  |
| Предохранитель плавкий |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Резистор |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Конденсаторы: |  | 8 | 1,5 |  |  |  |
| а – постоянной емкости; |  |  |  |  |  |
| б – электролитический |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | a |  | б |  |  |
| Прибор электроизмерительный: |  |  | 4 |  |  |
| а – показывающий; |  | 14 |  |  |
| б – интегрирующий |  | 10 |  | 10 |  |
| Диод полупроводниковый: | 0 |  |  |  |  |
| а | 5 | 6 | 60 |  | a |  |  |
| б | 4 | 5 |  | б |  |  |  |
| Транзистор типа | p – n – p |  | 60 | 0 |  |  |
| D | 12 | 14 |  |  |  |  |  |
| A | 9 | 11 | A/2 |  | A | D |  |
|  |  |  |  | A |  |  |

72

Продолжение приложения Г

Название

Транзистор типа n – p – n

Лампа накаливания

Элемент гальванический или аккумулятор

Заземление

Корпус

Контакт коммутационного устройства:

а - замыкающий; б - размыкающий

Переключатель однополюсный

Антенна

Реле

Соединение контактное разъ-емное:

- - штырь; б – гнездо

Соединения контактные:

- – неразборное;

б - разборное

Обозначение

| 6..8 |
| --- |
| _ | + |
| 4 | 8 |
|  | 1,5 |
|  | 900 |

5..10

30 0

6

а	б

|  | 3 |
| --- | --- |
|  | 6 |
| 0 | 6 |
| 30 |  |
|  | 600 |
|  | 5 |

|  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12 |  |  |
| 2 | 2..3 | 900 |  |
|  | а | б |  |

1,5..2           1,5..2

а	б

73

Приложение Д

Указания, относящиеся к поверке амперметров, вольтметров и ват-тметров

При эксплуатации приборов могут иметь место повреждения, изменения и износ отдельных частей прибора, что приводит к нарушению нормальной ра-боты прибора и появлению недопустимых погрешностей. Это делает необхо-димым производить поверку приборов не только при выпуске их с завода (пер-вичная поверка), но и периодически во время их эксплуатации.

Поверкой прибора (средства измерения) называется определение погреш-ностей прибора и установление его пригодности к применению или определе-ние, находятся ли погрешности в допустимых границах.

Поверка прибора состоит из четырех частей: 1) внешнего осмотра прибо-ра; 2) выбора образцового прибора и подготовки к поверке; 3) поверки показа-ний прибора; 4) документального оформления поверки.

- Внешний осмотр прибора имеет целью выявить дефекты, которые мо-гут препятствовать дальнейшему применению прибора, например: повреждение стекла, корректора, стрелки или наличие отсоединившихся деталей и т.п.

- Выбор образцового прибора производится: а) по роду тока; б) по номи-нальным значениям величин; в) по классу точности.

Род тока, на котором производится поверка, определяется системой пове-ряемого прибора, его конструкцией, свойствами и назначением. Например: приборы магнитоэлектрической системы поверяются только на постоянном то-ке; приборы индукционной системы – только на переменном токе; приборы термоэлектрической и электромагнитной систем – или на постоянном или на переменном. При выборе рода тока следует учитывать имеющийся на шкале поверяемого прибора знак рода тока.

При выборе образцового прибора по номинальным значениям его пара-метра необходимо, чтобы его верхний предел измерения был равен верхнему пределу измерения поверяемого прибора или близок к нему; в противном слу-чае относительные (но не приведенные) погрешности образцового прибора мо-гут быть недопустимо велики.

При выборе образцового прибора по классу точности необходимо, чтобы допустимая (приведенная) погрешность его была по крайней мере в 3 раза меньше допустимой (приведенной) погрешности поверяемого прибора. Таким

74

образом, поверка приборов классов точности 1,5 и 2,5 производится по прибо-рам класса точности 0,5; поверка приборов класса точности 1 – по приборам класса 0,1; а приборов классов 0,1 и 0,2 может производиться только на ком-пенсаторах, которые обеспечивают погрешность 0,02-0,03%. При применении компенсаторов для поверки приборов необходимо пользоваться нормальным элементом класса точности 0,005 или 0,02.

Поверка технических приборов производится путем сравнения их показа-ний с показаниями образцовых приборов.

Схема соединения для поверки технических приборов должна быть такой, чтобы при поверке амперметра ток поверяемого амперметра был в точности ра-вен току образцового амперметра, при поверке вольтметра напряжение на по-веряемом в точности равнялась напряжению на образцовом вольтметре, а при поверке ваттметра (счетчика, фазометра) ток последовательной обмотки пове-ряемого ваттметра был равен току соответствующей обмотки образцового ват-тметра и напряжение на параллельной цепи поверяемого ваттметра было равно напряжению на соответствующей цепи образцового ваттметра.

Кроме того, схема поверки и применяемая аппаратура должны обеспе-чить: 1) возможность плавной регулировки показаний приборов на протяжении всей рабочей части шкалы; 2) наименьший расход энергии при поверке; 3) удобство работы.

После сборки схемы рукоятки регулирующих устройств устанавливаются в положения, соответствующие наименьшим показаниям приборов (наимень-шим значениям токов и напряжений).

3 Поверке подлежат все основные (оцифрованные) деления шкалы. По-этому перед замыканием рубильника стрелки приборов устанавливают на нуле-вые деления шкал, что и отмечается в протоколе как первое наблюдение. После этого схему подключают к источнику напряжения и при помощи регулирую-щих устройств изменяют ток или напряжение так, чтобы стрелка поверяемого прибора последовательно устанавливалась над каждым основным делением шкалы, при этом производят запись показаний обоих приборов. Регулировку следует вести так, чтобы показания поверяемого прибора сначала от нуля по-степенно увеличивались до номинального значения, а затем плавно уменьша-лись до нуля. После размыкания рубильника производится определение поло-жения стрелок приборов и делается запись последнего наблюдения. Если после

75

размыкания рубильника стрелка поверяемого прибора не дойдет до нуля, то это укажет на наличие заметной погрешности от трения.

76

Приложение Е

Допустимые условия работы элементов электрических цепей

Каждая электрическая цепь состоит из ряда элементов: 1) источника электрической энергии; 2) приемников электрической энергии; 3) регулирую-щих приборов и аппаратов (реостаты, реактивные катушки); 4) измерительных приборов; 5) коммутационных приборов и аппаратов (рубильники, переключа-тели); 6) соединительных проводов.

Источниками электрической энергии являются генераторы, аккумуляторы или гальванические элементы.

Генератор характеризуется: а) номинальным напряжением U н , током  I н

и мощностью

Pн

; б) номинальной скоростью вращения

nн

; в) родом тока, а ге-

нераторы переменного тока, кроме того - номинальной частотой

fн

.

Аккумуляторы и гальванические элементы характеризуются: а) номи-нальной ЭДС Eн и разрядным номинальным током I н ; б) емкостью, т.е. коли-

чеством электричества, которое можно получить от аккумулятора или элемен-та.

Приемниками электрической энергии являются двигатели, нагреватель-ные приборы, лампы накаливания, резисторы и т.п.

Нагревательные приборы, лампы накаливания и другие приемники энер-гии характеризуются номинальными напряжением, током или мощностью, а некоторые из них – родом тока и частотой.

Резисторы и реостаты характеризуются значением сопротивления и но-минальным током.

Коммутационные приборы также характеризуются номинальными значе-ниями тока и напряжения.

Номинальным значением (тока, напряжения, мощности) называется зна-чение, указанное заводом на щитке соответствующей машины или аппарата.

Номинальное значение представляет собой наибольшее значение пара-метра, на которое рассчитана и изготовлена машина или аппарат с учётом усло-вий допустимой электрической и механической прочности и допустимого нагревания при длительной работе. Таким образом, машину или аппарат нельзя нагружать выше номинальных значений во избежание перегрузки или недопу-стимого нагрева.

77

Наиболее часто применяемыми измерительными приборами являются амперметр, вольтметр, ваттметр. Они характеризуются системой, определяю-щей свойства прибора, классом точности и номинальными значениями тока, напряжения, мощности.

Соединительные провода можно нагружать током исходя из условий до-пустимого нагревания их током (допустимые токи для сечения проводников: 1 мм2 – 17 А; 1,5 мм2 – 23 А; 2,5 мм2 –17 А; 4 мм2 – 41 А; 6 мм2 – 50 А; 10 мм2 –

80 А) или из условий допустимого падения напряжения в них.

Перед монтажом каждой электрической цепи необходимо проверить воз-можность применения каждого прибора или аппарата в данной цепи, т.е. про-верить, соответствуют ли номинальные значения величин отдельных машин, приборов и аппаратов друг другу, так как в противном случае отдельные эле-менты схемы могут оказаться в ненормальных условиях (одни могут быть пере-гружены, другие, наоборот, могут оказаться в условиях значительной недогруз-ки и не будут выполнять своего назначения).

Рабочая часть шкалы вольтметра (амперметра) обычно начинается с 20 %-ного номинального напряжения (тока).

В лабораторных работах требуется: 1) ознакомиться с приборами для производства работы и записать номинальные значения величин; 2) проверить возможность применения имеющейся аппаратуры в данной схеме.

78

Список рекомендуемой литературы

- Основы метрологии и электрические измерения : Учебник для вузов/ Под ред. Е.М.Душина. – Л.: Энергоиздат, 1987. – 480 с., ил.

- Попов В.С. Электрические измерения (с лабораторными работами): Учебник для техникумов. –М.: Энергия, 1974. –400с., ил.

- Электрические измерения: Учебник для вузов/ Под ред. А.В.Фремке и Е.М.Душина. – Л.: Энергия. Ленингр. отд-ние, 1980. – 392 с., ил.

- Шаповаленко О.Г. Основи електричних вимірювань: Підручник/ О.Г.Шаповаленко, В.М.Бондар -К. :Либідь, 2002.-320 с.

- Туричин  А.М.  Электрические  измерения.  –  М.;Л.:  Госэнергоиздат,

1961. – 340 с.: ил.

- Тартаковский Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средст-ва измерений: Учебник для вузов/ Д.Ф.Тартаковский, А.С.Ястребов. – М.:

Высш. школа, 2002. –205 с., ил.

- Методи і засоби вимірювання електричних величин у прикладах та за-дачах: Учбовий посібник /В.І. Бондаренко, О.В. Давіденко, В.І. Дякін, В.І. Піс-кляров, П.І. Татарський. – К.: УМКВО, 1990. – 143 с.

- Иванов А.А. Лабораторные работы по основам электротехники и элек-трическим измерениям. –К.: Гостехизд