- УДК 543.422:621.384.3

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ КОНТРОЛЮ СТУПЕНЯ ІОНІЗАЦІЇ В ПРИМІЩЕННІ

Авраменко С.В., студент; Бурківченко В.І. , к.т.н., доцент,

Тарасюк В.П., к.т.н., доцент, Ph.D.

(Донецький національний технічний університет, м. Донецьк, Україна)

У сучасних житлових, робочих і суспільних приміщеннях спостерігається фізіологічно несприятлива аероіонна обстановка, що характеризується відносно низькою (менше 250 іон/см3) концентрацією легких негативних аероіонів, значними концентраціями легких позитивних аероіонів (більше 500 іон/см3) і важких аероіонів (більше 1000 іон/см3 кожної полярності). Також має значення динамічність аероіонної обстановки, і стан таких чинників навколишнього середовища, як температура і вологість повітря [1]. Аероіони здатні надавати сильну фізіологічну дію на організм людини і використовуються при лікуванні і профілактиці багатьох захворювань, тому сучасна офіційна медицина визнає необхідність іонізації повітря в приміщеннях, де живуть і працюють люди.

Корегування аероіонної обстановки вимагає вимірювання характеристик аероіонів. Але питання контролю за іонізацією залишається відкритим і дотепер не вирішеним, тому є потреба розглянути саме цю проблему.

Для того, щоб охарактеризувати стан іонів в повітрі, недостатньо знати тільки відсоткову присутність їх у повітрі, оскільки іонні властивості повітря визначаються також властивостями самих іонів. Необхідно вимірювати не електричну провідність повітря,  оцінюючи іонний склад, а робити виміри концентрації самих іонів.  І це, на наш погляд, є єдиний правильний і точний метод вимірювання іонів.

Вимірювання іонного стану будь-якої речовини полягає у знаходженні кількості часток, а саме:  позитивно, негативно і нейтрально заряджених іонів. За параметр контролю слід узяти ступінь іонізації повітря. Тобто ступінь іонізації в цьому випадку є коефіцієнтом уніполярності:

s=np+nN,                                                  (1)

де np – кількість негативно заряджених часток, а  nn  – кількість позитивно заряджених часток.

За основу приладу взято іонізаційний метод, принцип дії якого спрямовано на властивості самих іонів [2]. Однією з цих властивостей є рухливість іонів. Рухливість іонів можна знайти, вимірюючи число іонів залежно від поляризуючого потенціалу, прикладеного до іонізаційної камери. Тому при розробці методу розрахунку кількості часток слід узяти за досліджуваний параметр саме рухливість часток [3]. Повітря, що містить іони, засмоктується через розтруб в іонізаційну камеру (іонізаційна камера може мати вигляд конденсатора) невеликим вентилятором. На зовнішню обкладку конденсатора подається напруга, полярність якої однакова із знаком вимірюваних іонів. На другу обкладку цього конденсатора приєднується другий полюс батареї. В результаті однозначні (із зовнішнєю обкладкою) іони осядуть на вимірювальному електроді та створять падіння напруги на вимірювальному опорі. Протилежно заряджені іони осядуть на зовнішній обкладці та не будуть враховані лічильником. Падіння напруги на вимірювальному опорі фіксується електронним вольтметром:

U=I⋅R=R⋅e⋅n⋅Ф,                                           (2)

де  I – струм через вимірювальний опір,  R – вимірювальний опір, Ом, е – елементарний заряд іона (1,6*10-19 кулон), n – концентрація іонів - число іонів в кубічному сантиметрі, Ф – об'єм повітря, що пройшло в секунду через прилад, см3/с. Отже, якщо проградуювати вольтметр безпосередньо в концентраціях іонів n, то є змога за шкалою відлічувати концентрацію іонів у см3/с. Формула, яка приведена вище, є вірною при вимірюванні іонів, рухливість яких більше або дорівнює граничній. Гранична рухливість іонів визначається за формулою:

К=Ф4⋅π⋅С⋅U,           см2В⋅с                                  (3)

де C – ємність конденсатора, мФ, U – напруга на зовнішній обкладці, В.

Всі іони з рухливістю більше К будуть уловлені й враховані.  Встановлюючи на конденсаторі напругу U, можна уловлювати іони з вибраною межею рухомостей. Очевидно, що для урахування іонів іншого знаку необхідно додати ще два електроди.

В такому випадку іонізаційну камеру можна розглядати, як аспіраційний конденсатор (див. рис. 1) з чотирма електродами, відокремленими один від одного. Через аспіраційний конденсатор (Ак), до обкладок якого прикладено деяку різниця потенціалів, просмоктується досліджуване повітря. Так як Ак  – повітряний конденсатор, уздовж обкладок якого продувається досліджуване повітря, то його можна використовувати для дослідження зарядного складу.

Рисунок 1 - Схема аспіраційного конденсатора

Іони, що опинилися в потоці повітря, переміщаються разом з потоком і одночасно зміщуються в електричному полі, осідаючи на відповідній обкладці конденсатора, що веде до зміни різниці потенціалів між обкладками Ак. При цьому досліджується швидкість розрядки Ак, що відбувається через змінний опір на вході і за рахунок осадження іонів. У разі наявності заряджених частинок в повітрі розрядка відбувається декілька швидше, ніж при їх відсутності. Чим більше число заряджених частинок в досліджуваному потоці, тим більше крутою буде крива розрядки. Порівняння кривих розрядки дає можливість визначити струм іонів у вимірювальному конденсаторі, а потім і їх концентрацію.

Обчислення концентрацій іонів виробляється за формулою:

n=CcΔVqωt,                                                 (4)

де Сс  – загальна місткість конденсатора, вольтметра і провідників, V  – зміна потенціалу між обкладками конденсатора за час t, q  – заряд іона,   – об'ємна швидкість продування повітря [4].

Аналіз проблеми доводить, що необхідним є диференційний підхід до оцінки іонного складу повітря. Прилад має відрізняєтися від аналогів тим, що здійснює урахування часток обох полярностей окремо, що забезпечується шляхом встановлення двох електродів різних полярностей до аспіраційної камери. Він повинен мати наступні переваги:

- наявність мікропроцесорного блоку, що дає можливість  швидкої обробки інформації та контролювання роботи іонізатору.

- наявність цифрової індикації, та зв'язок з комп’ютером, що поліпшує роботу оператора.

- наявність іонізатора в приміщенні призводить до поступової зміни концентрації іонів, яку треба фіксувати не одноразово, а враховуючи динаміку процесу;

Прилад, може знайти застосування на виробництві виробів мікроелектроніки (у складі устаткування для "чистих кімнат"), в комп'ютерних класах, в залах обчислювальних центрів, в текстильній, поліграфічній промисловості, в місцях масового перебування людей  (театри, кінотеатри, торговельні та виставкові центри, тощо) з метою контролю за забезпеченням нормального стану людини в приміщеннях зі штучним мікрокліматом.

Перелік посилань

1. Мещеряков А.Ю., Федотов Ю.А. Проблемы оценивания аэроионного состояния среды обитания. //Приборы и системы управления. 1998. №11. С.75-79.

2. Чижевский А.Л. Ионизация воздуха как физиологически активный фактор атмосферного электричества. Доклад. Калуга, 1919.- 256 с.

3. Методика измерения легких аэроионов воздуха, КГТУ им. Туполева - А. Ф. Туктагулов, Ф. Х. Туктагулов. 1986.- 40 с.

4. Принципы и методы регистрации элементарных частиц, под ред. Л. К. Л. Юан и Ву Цзян-сюн, перевод с английского, М., 1963.- 236 с.